Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.

Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych – 1 szt.

| Lp. | Warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Model/typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  | Bez oceny |
|  | # Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD,CVVH z pre- i postdylucją, CVVHDF z pre- lub postdylucją | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie bez dodatkowych zewnętrznych pomp | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Możliwość poboru roztworu dializatu z minimum 2 worków bez dodatkowego łącznika | Tak, opisać |  | Pobór z 4 worków - 5 pkt. Pobór z 2 worków - 0 pkt. |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Systemy do podgrzewania roztworów | Tak, opisać |  | Dwa indywidualne systemy - 5 pkt. Pojedynczy system = 0 pkt. |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 39 ºC z możliwością wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komunikacja oraz graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia poprzez kolorowy ekran minimum 12” | Tak |  | Bez oceny |
|  | System pomocy kontekstowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Detektor powietrza | Tak |  | Bez oceny |
|  | Detektor przecieku krwi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimum 5 pomp perystaltycznych (krwi, filtratu, substytutu, dializatu, cytrynianu) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pompa perystaltyczna do podaży roztworu wapnia z możliwością ciągłej podaży bez zmiany worka przez minimum 24 godziny | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa do podaży heparyny | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu, przed filtrem oraz filtratu (effluentu) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak |  | Bez oceny |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Posiada znak CE potwierdzony deklaracją zgodności lub certyfikatem CE (dołączyć przy dostawie). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia do 14 dni od daty zawarcia umowy. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta). | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez oceny |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem. | Tak |  | Bez oceny |