	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Unowocześnienie (upgrade) oprogramowania wykorzystywanego Systemu Planowania Leczenia Eclipse firmy Varian Medical Systems (VMS) do najnowszej wersji	TAK
1.1.	Wymagane cechy systemu po dokonaniu unowocześnienia: / Pełna obsługa polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów / Pulpit użytkownika – indywidualnie personalizowany pulpit dla każdego użytkownika systemu pozwalający w szybki i przejrzysty sposób wyświetlić np. najistotniejsze zadania lub spotkania do realizacji zarówno dla poszczególnego użytkownika, jak i pacjenta czy aparatu / Konturowanie struktur anatomicznych pozwalające na efektywne zastosowanie rozszerzonych narzędzi do konturowania, w tym konturowanie umożliwiające modelowanie stołu terapeutycznego oraz akcesoriów unieruchamiających pacjenta, konturowanie oparte na bazie obrazów PET z automatycznym uwzględnianiem informacji o wartościach SUV, funkcjonalność konturowania w oparciu o badania 4D CT lub 4D CBCT (wiele serii obrazowych wykonanych dla różnych faz cyklu oddechowego pacjenta) pozwalające na tworzenie obiektów typu Maximum Intensity Projection, Minimum Intensity Projection, Average Intensity Projection oraz deformacyjnej propagacji obrysów struktur na inne serie obrazowe z badania 4D CT; wizualizacja statystyki dla krzywej funkcji oddechowej zaimportowanej z badania CT lub zarchiwizowanej podczas napromieniania na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach TrueBeam, Unique oraz Clinac firmy VMS / narzędzie do realizacji elastycznej, deformacyjnej fuzji obrazów różnych modalności CT-CT, CT-NMR, CT-PET, CT-CBCT / fuzja skanów poprzecznych i wzdłużnych / propagacja (przenoszenie) okonturowanych struktur pomiędzy poddanymi fuzji zestawami obrazów / narzędzie do oceny planów leczenia pod względem ich wrażliwości na ewentualny ruch pacjenta (zmiana położenia izocentrum) oraz niedokładności na skanach CT. Po obliczeniu rozkładu dawek jest możliwe wprowadzenia wartości niepewności izocentrum lub niepewności kalibracji CT, a następnie obliczenia dawki „niepewności” i jej porównania z dawkami nominalnymi oraz wizualizacja „niepewności” za pomocą histogramów DVH / rozbudowany moduł lekarskich zleceń radioterapeutycznych o możliwość dokładnego definiowania założeń co do dawek zarówno dla targetów terapeutycznych jak i dla wielu narządów krytycznych / rozbudowany moduł przygotowania do napromieniania o możliwość dodawania i generowania nowych obrazów DRR, bezpośrednią walidację poprawności przygotowania planu leczenia do realizacji na aparacie wraz z hiperłączami do odpowiednich aplikacji pozwalających na ostateczne zatwierdzenie planu leczenia / rozbudowanie opcji optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT o automatyczne uwzględnianie obliczania dawki w objętości terapeutycznej wraz z kontynuacją optymalizacji planu leczenia / możliwość wykorzystania mocy obliczeniowej procesorów GPU dla posiadanych opcji technik dynamicznych: IMRT i RapidArc / obsługa optymalizacji planu wieloenergetycznego, który jest dowolną kombinacją wiązek fotonowych o różnych energiach w polach planu typu IMRT lub RapidArc / obsługa i integracja akceleratorów firmy VMS typu Clinac, Unique oraz TrueBeam / integracja uprawnień użytkowników systemu z kontrolerem domeny Windows Active Directory / szyfrowana komunikacja pomiędzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem uruchomionym na stacji roboczej systemu	TAK
1.2.	Uaktualnienie oprogramowania wykorzystywanego systemu planowania leczenia 3D Eclipse Planner Desktop firmy VMS obejmującego algorytmy obliczania rozkładu dawki oraz wszystkie aktywne moduły dla 11 jednoczasowych użytkowników	TAK
1.3.	Uaktualnienie oprogramowania wykorzystywanego systemu planowania leczenia 3D Eclipse Physicians Desktop firmy VMS dla 4 jednoczasowych użytkowników systemu	TAK
1.4	Uaktualnienie wykorzystywanego modułu oprogramowania systemu Eclipse Interactive IMRT Planning Sliding Window firmy VMS dla 4 jednoczasowych użytkowników	TAK
1.5.	Uaktualnienie wykorzystywanego oprogramowania systemu Eclipse Interactive VMAT Planning do planowania radioterapii w technice RapidArc firmy VMS dla 5 jednoczasowych użytkowników	TAK
1.6.	Uaktualnienie wykorzystywanego modułu oprogramowania systemu Eclipse 4D Capabilities firmy VMS dla wszystkich stacji roboczych TPS Eclipse	TAK
1.7.	Uaktualnienie wykorzystywanego modułu oprogramowania systemu Eclipse Smart Segmentation firmy VMS dla wszystkich stacji roboczych TPS Eclipse	TAK
1.8.	Oprogramowanie modułu umożliwiającego krzywoliniową/deformacyjną fuzję obrazów dla wszystkich stacji roboczych systemu Eclipse firmy VMS	TAK
1.9.	Uaktualnienie wykorzystywanego modułu oprogramowania systemu Portal Dosimetry firmy VMS dla 6 jednoczasowych użytkowników	TAK
1.10.	Uaktualnienie oprogramowania algorytmów optymalizujących dla planów dynamicznych IMRT i VMAT oraz obliczeniowych dla wiązek fotonowych AAA i elektronowych eMC	TAK
1.11.	Możliwość optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT i VMAT z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów graficznych GPU	TAK
1.13.	Oprogramowanie algorytmu do obliczania rozkładu dawki pochłoniętej dla wiązek fotonowych na bazie równań transportu Boltzmana lub typu Monte Carlo – dla całego systemu planowania leczenia Eclipse	TAK
1.14.	Możliwość obliczania rozkładu dawki pochłoniętej za pomocą oferowanego algorytmu obliczeniowego z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów graficznych GPU	TAK
2.	Unowocześnienie (upgrade) posiadanego zintegrowanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria, firmy Varian Medical Systems (VMS), do wersji wymaganej przez system planowania leczenia oferowany w pkt 1	TAK
2.1.	Wymagane cechy systemu po dokonaniu unowocześnienia: / Pełna obsługa polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów / Wizualizacja przebiegu procesu leczenia (Visual Care Path) – graficzna prezentacja kolejności realizacji kolejnych etapów poszczególnych procedur związanych z realizacją leczenia wraz z wizualnymi statusami / Eskalacja kolejności zadań i realizacji poszczególnych procedur (Workflow Management) – możliwość wymuszania przez system zachowania ścisłej ścieżki realizacji poszczególnych procedur terapeutycznych / Koncepcja list kontrolnych (Checklist) dla poszczególnych zadań i spotkań – możliwość definiowania własnych list kontrolnych, których wypełnienie może wpływać na dalszą realizację procedur / Pulpit użytkownika – indywidualnie personalizowany pulpit dla każdego użytkownika systemu pozwalający w szybki i przejrzysty sposób wyświetlić np. najistotniejsze zadania lub spotkania do realizacji zarówno dla poszczególnego użytkownika, jak i pacjenta czy aparatu / Pulpit Pacjenta – scentralizowane wszystkie informacje demograficzne i kliniczne dla poszczególnego pacjenta z prezentacją graficzną przebiegu każdego etapu leczenia, a także z informacją o sumie dawek wynikających z odbytych sesji terapeutycznych czy innych wynikach badań lekarskich i diagnostycznych / tworzenie list roboczych dla użytkowników przypisanych do poszczególnych pacjentów wraz z informacją o przekroczeniu terminu realizacji / moduł klinicznych przeglądów okresowych pacjenta i realizacji napromieniania wraz z generowaniem statystyk dokładności realizacji / moduł podsumowujący realizację procedur radioterapeutycznych z bezpośrednim i szybkim dostępem do informacji np. o przesunięciach pacjenta wynikających z geometrycznej weryfikacji ułożenia pacjenta, a także bezpośredni dostęp do obrazów weryfikacyjnych / obsługa i integracja akceleratorów firmy VMS typu Clinac, Unique oraz TrueBeam / integracja uprawnień użytkowników systemu z kontrolerem domeny Windows Active Directory / szyfrowana komunikacja pomiędzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem uruchomionym na stacji roboczej systemu	TAK
2.2.	Jedna, wspólna baza danych zawierająca wszystkie dane o pacjentach i napromienianiu: dane obrazowe, terapeutyczne oraz plany leczenia (skany CT, NMR, PET, obrazy: AcuityVision, PortalVision, plany leczenia Eclipse) / relacyjna baza danych, służąca do przechowywania danych o radioterapii musi znajdować się w pamięci serwera systemu. Dane zapamiętane na serwerze muszą być dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji systemu wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie / oprogramowanie bazy danych, służące do przechowywania danych obrazowych oraz planów leczenia musi znajdować się w pamięci serwera systemu. Dane zapamiętane na serwerze muszą być dostępne bezpośrednio i automatycznie w dowolnym czasie na dowolnej stacji roboczej systemu: / TPS wyposażonych w oprogramowanie do planowania leczenia 3D / stacjach sterujących procesem napromieniania na akceleratorach Clinac oraz Unique, wraz z posiadanymi systemami EPID Portal Vision oraz MLC - firmy VMS / stacjach sterujących procesem napromieniania na akceleratorach TrueBeam wraz z systemami EPID oraz IGRT On-Board Imager, MLC - firmy VMS / stacjach sterujących procesem symulacji na symulatorze Acuity firmy VMS	TAK
2.3.	Zachowanie wszystkich danych alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych w wykorzystywanym systemie Aria, w oferowanej wersji systemu, w szczególności następujące dane: / administracyjne, demograficzne pacjentów / o przeprowadzonej radioterapii pacjentów / plany leczenia / obrazy CT, NMR, DRR, EPID i inne znajdujące się w bazie systemu Aria / administracyjne zarządzania systemem (w tym nazwy i uprawnienia użytkowników) / definicje i parametry urządzeń terapeutycznych / dozymetryczne o wiązkach promieniowania w systemie Eclipse	TAK
2.4.	Unowocześnienie oprogramowania podstawowego pakietu ARIA do najnowszej wersji, zawierającego moduły / funkcje: / 1. Patient Manager / 2. Image Browser / 3. Report Manager / 4. Plan Parameter / 5. Reference Points / 6. Editing Log / 7. Treatment Preparation / 8. Patient Overview / 9. RT Summary / 10. Time Planner / 11. Activity Capture / 12. Patient Check-In / 13. Outlook Sync / 14. Chart QA	TAK
2.5.	Oprogramowanie służące do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta radioterapeutycznego po unowocześnieniu musi posiadać następujące cechy: / jedną, wspólną listę pacjentów (bez konieczności wykonywania operacji typu import/eksport) dla posiadanych przez Zamawiającego stacji systemu zarządzania, / jeden, wspólny, współdzielony system licencji oprogramowania pozwalający wykorzystać oprogramowanie na dowolnej posiadanej przez Zamawiającego stacji systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, / bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji import/eksport) zapamiętanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z międzynarodowych tabel kodów diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtórne, we wspólnej bazie danych systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, / definiowanie etapów radioterapii, / definiowanie obszarów do napromienienia w kolejnych etapach, / określenie całkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszarów oraz dawek frakcyjnych, / definiowanie, zmianę i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocą których leczony będzie pacjent, / edycja oraz modyfikacja kształtów pól z kolimatorem wielolistkowym, / bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji typu import/eksport) przeglądanie historii napromieniania pacjenta wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawności napromieniania i podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania zapisanych we wspólnej bazie danych dla posiadanych stacji systemu, / planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych, pozostałego sprzętu oraz personelu, / tworzenie harmonogramu procedur terapeutycznych pacjenta, / umawianie pacjentów na zabiegi terapeutyczne i wszelkie inne czynności, określone przez użytkownika w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią, / przeglądanie i zarządzanie terminarzami lekarzy, techników, fizyków a także sprzętu radioterapeutycznego, / samodzielne potwierdzanie przez pacjenta faktu przybycia na codzienne napromienianie.	TAK
2.6.	Uaktualnienie do najnowszej wersji systemu wykorzystywanych modułów obrazowych Image Management systemu Aria: / Off-Line Review – dla 10 jednoczasowych użytkowników / Import/Export (dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu) / Dicom3 Query Retreive&Storage (dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu) / Dicom RT (dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu Aria)	TAK
2.7.	Uaktualnienie do najnowszej wersji systemu wykorzystywanego oprogramowania raportowania ARIA, umożliwiające generowanie dowolnych raportów zawierających wybrane przez użytkownika informacje z bazy danych systemu zarządzania radioterapią – dla dowolnej stacji systemu	TAK
3.	Pełna bezpośrednia integracja oferowanego w pkt 2 Systemu Zarządzania i weryfikacji z Systemem Planowania Leczenia oferowanym w pkt 1	TAK
3.1.	Jedna, wspólna baza oferowanego systemu zarządzania oraz oferowanego systemu planowania leczenia w zakresie wszystkich danych o pacjentach, napromienianiu i obrazowych oraz planowania leczenia: / skany CT, NMR, PET / obrazy AcuityVision symulatora Acuity nr ser 476 firmy VMS, / PortalVision akceleratorów serii Clinac, Unique oraz TrueBeam firmy VMS, / dane o radioterapii, zapisane w pamięci serwera systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, muszą być dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji oferowanego systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia: / stacjach fizycznych planowania leczenia / stacjach lekarskich planowania leczenia / stacjach sterujących procesem napromieniania na posiadanych przez zamawiającego akceleratorach serii Clinac i Unique firmy VMS wraz z posiadanymi systemami EPID Portal Vision, / stacjach sterujących procesem napromieniania na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach serii TrueBeam wraz z systemem EPID oraz systemem IGRT On-Board Imager, / stacjach sterujących procesem symulacji na posiadanym przez Zamawiającego symulatorze Acuity firmy VMS	TAK
3.2.	Jedna, wspólna lista pacjentów oferowanych programów systemu zarządzania oraz planowania leczenia	TAK
3.3.	Jedna, wspólna lista urządzeń terapeutycznych oferowanego systemu zarządzania oraz planowania leczenia	TAK
3.4.	Jeden, wspólny system logowania i uprawnień użytkowników oferowanego systemu zarządzania oraz planowania leczenia zintegrowany z kontrolerem domeny Windows Active Directory	TAK
3.5.	Pełna i bezpośrednia integracja oferowanego systemu planowania leczenia (w tym lekarskich stacji planowania leczenia) z oferowanym system zarządzania. Stacje robocze systemu planowania leczenia muszą być stacjami roboczymi oferowanego systemu zarządzania	TAK
4.	Pełna, bezpośrednia integracja wykorzystywanych urządzeń radioterapeutycznych Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z oferowanym system zarządzania	TAK
4.1.	Pełna, bezpośrednia integracja wykorzystywanych akceleratorów: Clinac S/N 943, Unique S/N 2048, TrueBeam S/N 3256, TrueBeam S/N 5145 firmy VMS z oferowanym systemem zarządzania	TAK
4.1.1.	Napromienianie we wszystkich aktualnie dostępnych u Zamawiającego trybach: / bez modulacji intensywności dawki, / IMRT Sliding Window, / IMRT Step&Shoot, / RapidArc	TAK
4.1.2.	Bezpośrednia komunikacja z bazą oferowanego systemu zarządzania poprzez lokalną sieć komputerową Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	TAK
4.1.3.	Włączenie oferowanego systemu w proces sterowania napromienianiem, sterowania kolimatorem wielolistkowym akceleratora Clinac i Unique firmy VMS oraz sterowania procesem akwizycji obrazu PortalVision firmy VMS w pojedynczej aplikacji na specjalistycznej stacji roboczej 4D Integrated Treatment Console firmy VMS	TAK
4.1.4.	Bezpośrednie i automatyczne odczytywanie parametrów terapeutycznych wraz z ustawieniami kolimatora Millennium MLC120 oraz danymi sterującymi systemem PortalVision z bazy oferowanego systemu przez stację 4D Integrated Treatment Console firmy VMS na akceleratorach Clinac i Unique	TAK
4.1.5.	Bezpośredni, automatyczny zapis danych o przeprowadzonym napromienieniu w bazie oferowanego systemu zarządzania	TAK
4.1.6.	Integracja systemu PortalVision akceleratora Clinac i Unique firmy VMS z oferowanym systemem – 2 szt.	TAK
4.1.7.	Integracja systemu obrazowego XI akceleratorów TrueBeam firmy VMS z oferowanym systemem – 1 szt.	TAK
4.1.8.	Bezpośrednie i automatyczne zapisywanie uzyskanych obrazów portalowych w bazie danych oferowanego systemu zarządzania.	TAK
4.2.	Integracja wykorzystywanego symulatora Acuity iX S/N 376 firmy VMS w oferowanym systemie zarządzania oraz planowania leczenia	TAK
4.2.1.	Bezpośrednia i automatyczna synchronizacja danych o ustawieniach symulatora Acuity firmy VMS w bazie danych oferowanego systemu zarządzania	TAK
4.2.2.	Bezpośrednia i automatyczna synchronizacja danych o ustawieniach z bazy danych oferowanego systemu zarządzania do symulatora Acuity firmy VMS	TAK
4.2.3.	Bezpośrednia i automatyczna synchronizacja obrazów symulacyjnych z symulatora Acuity firmy VMS w bazie danych oferowanego systemu zarządzania	TAK
4.3.	Pełna bezpośrednia integracja wykorzystywanego systemu Respiratory Gating dla posiadanych akceleratorów TrueBeam firmy VMS z oferowanym systemem zarządzania w tym: / weryfikacja i modyfikacja parametrów funkcji oddechowej pacjenta w module Treatment Preparation umożliwiającej określenie parametrów wstrzymania wiązki terapeutycznej, / archiwizacja w bazie danych oferowanego systemu zarządzania krzywej z funkcją oddechową pacjenta dla dowolnej frakcji terapeutycznej, / wizualizacja w module Off-Line Review funkcji oddechowej pacjenta	TAK
5.	Uaktualnienie oprogramowania wykorzystywanego systemu Respiratory Gating (RPM) S/N 5266 na tomografie komputerowym firmy GE do wersji zgodnej z oferowanym systemem zarządzania	TAK
6.	Wymiana - w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów oferowanego systemu zarządzania oraz wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - zestawu komputerowego systemu 4D Integrated Treatment Console dla akceleratora Clinac 2300 CD Silhouette S/N 943, Unique S/N 2048 – 2 zestawy	TAK
6.1.	Zestaw komputerowy systemu 4D Integrated Treatment Console musi obejmować następujące elementy: / stacja robocza 4D Integrated Treatment Console, / zintegrowany system stacji roboczej LVI, / zintegrowany system stacji roboczej OBI CBCT / wewnętrzne oprzyrządowanie sieciowe akceleratora (switch i firewall do komunikacji z siecią LAN Arii), / w konfiguracji sprzętowej wymaganej i dostarczonej przez producenta posiadanych akceleratorów - firmę VMS	TAK
6.2.	Stacja robocza 4D Integrated Treatment Console musi obejmować zintegrowany wewnętrzny system akwizycji IAS obrazów portalowych lub OBI CBCT w najnowszej wersji IAS4 (I4)	TAK
7.	Wymiana - w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów oferowanego systemu zarządzania oraz wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - zestawu komputerowego sterującego pracą symulatora Acuity iX S/N 376 firmy VMS	TAK
7.1.	Zestaw komputerowy musi obejmować następujące elementy: / stacja robocza symulatora Acuity, / wewnętrzne oprzyrządowanie sieciowe symulatora (switch i firewall do komunikacji z siecią LAN Arii), / serwer synchronizacji danych pomiędzy symulatorem Acuity a systemem weryfikacji i zarządzania / w konfiguracji sprzętowej wymaganej i dostarczonej przez producenta posiadanego symulatora - firmę VMS	TAK
7.2.	Stacja robocza symulatora Acuity musi obejmować zintegrowany wewnętrzny system akwizycji IAS obrazów symulacyjnych w najnowszej wersji IAS4 (I4)	TAK
8.	Wymiana - w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów oferowanego systemu zarządzania oraz wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - zestawu komputerowego sterującego pracą systemu Respiratory Gating S/N 5266 firmy VMS	TAK
8.1.	Zestaw komputerowy musi obejmować następujące elementy: / stacja robocza, / wewnętrzne oprzyrządowanie sieciowe symulatora (firewall do komunikacji z siecią LAN Arii), / w konfiguracji sprzętowej wymaganej i dostarczonej przez producenta posiadanego systemu Respiratory Gating - firmę VMS	TAK
9.	Wymiana serwerów i stacji roboczych wykorzystywanego systemu Aria w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów oferowanego systemu	TAK
9.1.	Serwer dla oferowanych systemów weryfikacji i zarządzania oraz planowania leczenia – w ilości i o parametrach technicznych zgodnych z wymogami producenta oferowanego oprogramowania, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie oferowanego systemu przez okres minimum 3 lat (zachowując poziom przyrostu liczby danych z ostatnich 3 lat), zapewniający możliwość uruchomienia wirtualizacji serwerów.	TAK
9.2.	Przestrzeń dyskowa do przechowywania wszystkich danych w bazie oferowanego systemu zarządzania oraz planowania leczenia, pozwalająca zmagazynować wszystkie obecne dane oraz utrzymać funkcjonalność systemu przez okres kolejnych 3 lat (zachowując poziom przyrostu liczby danych z ostatnich 3 lat), jako odpowiednia przestrzeń dyskowa zintegrowana z oferowanymi serwerami (dyski wbudowane w oferowane serwery) lub niezależna macierz dyskowa	TAK
9.3.	Streamer (napęd taśmowy) umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa oferowanego systemu bezpośrednio na taśmie typu LTO-7 – 1 szt., wraz z taśmą czyszczącą – 1 szt. i taśmami LTO-7 – min. 10 szt.	TAK
9.4.	Oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na napędach taśmowych.	TAK
9.5.	Zasilacz awaryjnego zasilania UPS 3000VA z kartą zdalnego zarządzania – 1 szt.	TAK
9.6.	Kable zasilające PDU	TAK
9.7.	Komputer z monitorem - stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację fizyczną systemu Eclipse – 11 szt., w konfiguracji wymaganej przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia.	TAK
9.8.	Doposażenie fizycznych stacji planowania leczenia o specjalistyczne dedykowane karty umożliwiające wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów graficznych GPU do obliczeń optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT i VMAT, w konfiguracji wymaganej przez producenta systemu planowania leczenia – 11 szt.	TAK
9.9.	Komputer z monitorem - stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację lekarską systemu Eclipse – 7 szt., w konfiguracji wymaganej przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia.	TAK
9.10.	Komputer z monitorem - stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację robocza systemu ARIA – 8 szt., w konfiguracji wymaganej przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia.	TAK
9.11.	Komputer z monitorem - stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację robocza oprogramowania wycinarki – 1 szt umożliwiająca: / 1. eksport danych o osłonach z oferowanego systemu planowania leczenia do wycinarki. / 2. eksport danych o wylewkach elektronowych planów leczenia	TAK
9.12.	Kabel patchord CAT.6 w ilości i długości dostosowanej do liczby zamawianych urządzeń.	TAK
9.14.	Oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office zawierające minimum aplikację typu Word – 26 szt.	TAK
10.	Szkolenia w miejscu instalacji w zakresie zmian funkcjonalnych w nowej wersji oprogramowania dla przedstawicieli Zamawiającego, tj. techników radioterapii, fizyków medycznych, radioterapeutów	TAK
10.1.	Szkolenia w zakresie tworzenia raportów w zaktualizowanym systemie weryfikacji i zarządzania ARIA dla 1 przedstawiciela Zamawiającego w ośrodku szkoleniowym lub referencyjnym producenta na terenie Unii Europejskiej lub Szwajcarii / Dopuszcza się szkolenie typu on-line	TAK
11.	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy	TAK
11.1.	Liczba przeglądów gwarancyjnych : min. 2 / rok	TAK
11.2.	Przeglądy gwarancyjne wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych	TAK
11.3.	Naprawy gwarancyjne wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych	TAK
11.4.	Czas reakcji serwisowej od zgłoszenia awarii: max 12 godzin	TAK
11.5.	Maksymalny czas naprawy od zgłoszenia awarii: max 10 dni roboczych	TAK
12	Komputery pracowników Zamawiającego muszą mieć możliwość pracy w systemie domenowym (AD);	TAK