Załącznik nr 2\_część\_35 do zapytania nr SGA.261.1.2025

**Opis przedmiotu zamówienia –** część nr 35

(Parametry techniczno – użytkowe)

**Leżanka na kółkach z regulacją wysokości – szt. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry urządzenia** | **Wymagana wartość parametru** | **Wartość oferowana przez Wykonawcę** | **Punktacja** |
|  | **Parametry ogólne** | | | |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita: max. 880 mm  Długość całkowita: max. 2200 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie minimum: 450 - 800 mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku leżanki. | TAK, opisać |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna  Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg | TAK, opisać |  |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK, opisać |  |  |
|  | Leże 2 segmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |  |
|  | Na szczytach leżanki uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie leżanką. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. | TAK |  |  |
|  | Leżanka wyposażona w min. 2 listwy po bokach, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów. | TAK |  |  |
|  | Leżanka wyposażona w uchwyt do prześcieradeł jednorazowych |  |  |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie minimum: 0-70° - regulacja płynna | TAK, opisać |  |  |
|  | Leżanka wyposażona w 4 krążki odbojowe dwuosiowe. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z min. 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża.  Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości.  Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie leżanki:   * wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, * materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm. * uchwyt do prześcieradeł jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Leżanka posiadająca możliwość zamocowania materaca na leżance w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |  |
|  | Podstawa leżanki osłonięta obudową wykonana  z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | TAK |  |  |
|  | Koła min. 150mm Blokada centralna kół.  Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole. | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze leżanki min. 200 kg | TAK |  |  |
|  | **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | | |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK, Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać :  - częstotliwość przeglądów  - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)  - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokoumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |  |