Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.3.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Tomograf komputerowy do planowania radioterapii wraz z wyposażeniem umożliwiającym akwizycję danych obrazowych do planowania radioterapii, wyposażony w system wirtualnej symulacji planów leczenia oraz system bramkowania oddechowego – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
|  | Liczba fizycznych, rzeczywistych rzędów detektora w osi Z - w przypadku systemów dwudetektorowych podać sumę rzędów obu detektorów | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość uzyskania min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor | TAK |  |
|  | Tomograf zapewniający wykonanie symulacji w zakresie ≥ 150 cm | TAK |  |
|  | Wskaźniki zatrzymania oddechu dla pacjenta | TAK |  |
|  | Rozwiązanie do obrazowania 4D i wirtualnej symulacji bez konieczności używania zewnętrznych urządzeń do monitorowania oddechowego. | TAK/NIE |  |
|  | Interfejs oraz oprogramowanie tomografu do podłączenia zewnętrznego systemu bramkowania posiadanego przez Zamawiającego dla potrzeb planowania radioterapii IGRT. Podpięcie na wniosek zamawiającego bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Gantry, stół pacjenta |  |  |
|  | Średnica otworu gantry min. 80 cm | TAK |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie min. 150 cm | TAK |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu z przodu gantry | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania stołem przyciskiem nożnym | TAK |  |
|  | Blat stołu indeksowany w standardzie identycznym z posiadanymi przez Zamawiającego akceleratorami Varian Medical Systems | TAK |  |
|  | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta | TAK |  |
|  | Konfigurowanie danych pacjenta, ułożenia pacjenta i protokołu badania z ekranu dotykowego na gantry lub urządzenia mobilnego np. typu tablet, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu badania pacjenta | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie robocze stołu, z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu ± 0,25mm ≥ 280 kg | TAK |  |
|  | Generator wysokiego napięcia, lampa rtg |  |  |
|  | Generator wysokiego napięcia, wymagana nominalna moc generatora wysokiego napięcia min. 70 kW | TAK |  |
|  | Zakres napięcia anodowego min. 80-140 kV | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań ≥ 550 [mA] | TAK |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji, pozwalający, bez pogorszenia jakości obrazu, na redukcję dawki promieniowania w porównaniu do klasycznej rekonstrukcji metodą FBP | TAK |  |
|  | Wymagana pojemność cieplna anody (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna podać ekwiwalent) min. 7 MHU | TAK |  |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach | TAK |  |
|  | System skanowania |  |  |
|  | Czas najkrótszego pełnego skanu (360°) max. 0,5 s | TAK |  |
|  | Grubość najcieńszej warstwy max. 0,65 mm | TAK |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | TAK |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy akwizycji w skanie spiralnym lub aksjalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 10 pl/cm | TAK |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna min. 1024x1024 | TAK |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów dla matrycy 1024x1024 | TAK/Podać |  |
|  | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, min. 70 cm | TAK |  |
|  | Możliwość sprzężenia tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy III wg standardu CIA 425 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania akwizycji z funkcją eliminacji artefaktów oddechowych | TAK |  |
|  | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych i protez w badanej anatomii | TAK |  |
|  | Konsola operatorska |  |  |
|  | Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące monitorów ekranowych: - matryca obrazowa LCD - rozdzielczość MIN. 1024 X1024 PIXEL - przekątna ekranu MIN.24” | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej symulacji wspierające planowania radioterapii | TAK |  |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 250 000 obrazów | TAK |  |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. Zestaw protokołów możliwych do zdefiniowania przez użytkownika – dodawanie i usuwanie protokołów. | TAK |  |
|  | Funkcje min.: - MIP (Maximum Intensity Projection) - VRT (Volume Rendering Technique) - MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe - Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  |
|  | Rekonstrukcje 2D, 3D | TAK |  |
|  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania cienkowarstwowych rekonstrukcji aksjalnych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Dedykowany, iteracyjny algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanym pacjencie umożliwiający definiowanie obszaru występowania np. implanty kręgosłupa, wypełnienia stomatologiczne, implanty neurologiczne itp.. | TAK |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, ADIR 3D) | TAK |  |
|  | Tomograf zapewnia możliwość badań retrospektywnych 4DCT amplitudowych i fazowych | TAK |  |
|  | Przeglądanie badań 4DCT (podgląd złożonych faz oddechowych) | TAK |  |
|  | Tworzenie uśrednionej po voxelach wszystkich faz oddechowych serii typu Avarage CT | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenie rekonstrukcji z badań bramkowanych oddechowo minimum: - MIP (Maximum intensity projection) - MinIP (Minimum intensity projection) | TAK |  |
|  | Automatyczne dobieranie parametrów skanowania w zależności od częstotliwość oddechów pacjenta | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy, nielimitowany czasowo, zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Modality Worklist, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Q/R | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zdalnego dostępu do konsoli operatorskiej, umożliwiające zdalne przejęcie konsoli operatorskiej | TAK |  |
|  | System zmotoryzowanych centratorów laserowych (3D) Funkcjonalność centratorów:- lasery boczne: ruch pionowy- laser sufitowy: ruch poprzeczny | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji płaszczyzn centratorów laserowych przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi. | TAK |  |
|  | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu, kompatybilna z tomografem | TAK |  |
|  | Zasilacz UPS dla konsoli technika pozwalający na bezpieczne zamknięcie badania oraz zatrzymanie lampy RTG | TAK |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości, umożliwiający wykonanie wszystkich wymaganych prawem testów podstawowych, w tym między innymi: fantom w kształcie tułowia i głowy do oceny gęstości elektronowych (jednostek HU) w zakresie od powietrza poprzez gęstości odpowiadające tkance płucnej, mięśniowej, kostnej aż do gęstości tytanu; -elementy fantomu do oceny geometrycznej poprawności obrazu; -elementy do oceny grubości warstwy obrazowanej dla grubości warstw dostępnych na oferowanym urządzeniu; - fantom z możliwością oceny dokładności położenia gantry; - elementy do oceny rozdzielczości przestrzennej; - poziomica do oceny wypoziomowania blatu stołu | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd (wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych) na rok w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka | TAK |  |
|  | W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis | TAK |  |
|  | Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej. Podać koszt rocznego pełnego pakietu serwisowego bez lampy rtg. | TAK, opisać |  |
|  | Przeprowadzone po instalacji wymagane prawem i specyfikacjami producenta testy akceptacyjne w terminie do 1 miesiąca od daty dostawy potwierdzone protokołem | TAK |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych przed odbiorem końcowym aparatu. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi oraz szkolenie aplikacyjne personelu medycznego z obsługi oferowanego systemu planowania radioterapii. | TAK |  |