Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.14.2025

Opis przedmiotu szacowania

Pogwarancyjna obsługa serwisowa aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto Fit na okres 36 miesięcy

Zakres obsługi

Przeglądy okresowe:

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego – niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu.

Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia

Zdalna diagnostyka

- Proaktywne, stałe i na bieżąco monitorowanie parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu, przy użyciu systemu zdalnej diagnostyki, w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowania najwyższego bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych parametrów układu kriogenicznego (np. poziom helu ciekłego, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnątrz magnesu) w dłuższym wymiarze czasu.

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń

- System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyﬁkacji urządzenia.

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym modyfikacji protokołów w celu optymalizacji działania urządzenia)

Części zamienne

- Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

- Części zamienne wymagające wymiany, które zostały wyspecyfikowane na podstawie przeprowadzonej diagnostyki z użyciem części zamiennych w miejscu pracy aparatu, pozostaną zainstalowane w aparacie po przeprowadzonej diagnostyce na okres 5 dni roboczych.

- Umowa obejmuje dostawę oryginalnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w oryginalnych opakowaniach.

- Cykliczna wymiana elementów wpływających na bezpieczeństwo pacjenta: Tales i Adsorber wg wymagań producenta.

Wsparcie aplikacyjne

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie, w języku polskim, z aplikacji zainstalowanych w aparacie, przeprowadzone przez aplikanta posiadającego certyfikat ze szkolenia producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

- Dostęp do dedykowanego portalu edukacyjnego ze szkoleniami aplikacyjnymi (min. rodzaje echa, zanikanie sygnału, relaksacja i kontrast, rozdzielczość przestrzenna, tłumienie w tłuszczu, sekwencje obrazowania, jakość obrazu, artefakty na obrazie) w trybie online dostępnego 24h/ 365 dni, zapewniającymi stałe podnoszenie wiedzy przez Zamawiającego. Wybrane szkolenie zakończone testem i wydaniem certyfikatu. Możliwość dodawania własnych szkoleń w ramach udzielonego dostępu.

Obsługa serwisowa

- Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

- Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez Inżynierów posiadających Certyﬁkat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

- Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Ostatni przegląd okresowy będzie wykonany bezpośrednio przed terminem zakończenia umowy serwisowej

- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię wynosi 4 godziny w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00. Przez reakcję Wykonawcy na zgłoszoną awarię rozumie się m. in. telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.

- W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie:

        - dla awarii zgłoszonej do godziny 16:00 – w następnym dniu roboczym;

        - dla awarii zgłoszonej po godzinie 16:00 – w ciągu 36 godzin w dni robocze od przesłania zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii niewymagającej wymiany części zamiennych w terminie do 3 dni roboczych.

- W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów rezonansu

magnetycznego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od daty zgłoszenia. Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę przywrócenia pełnej sprawności systemu i podpisanie karty pracy.

- Powyższe czasy dotyczą sytuacji awarii powodującej niemożność kontynuowania badań diagnostycznych (przestój aparatu), w pozostałych przypadkach czasy te należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi standardami lub obustronnymi uzgodnieniami.

- Wykonawca winien posiadać niezbędną dokumentację serwisową rezonansu i dostęp do kodów serwisowych. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji serwisowej oraz kodów serwisowych.