Załącznik nr 2_część_2 do zapytania nr SGA.261.33.2025

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 2

(Parametry techniczno – użytkowe)

Skupiona fala uderzeniowa – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 8” | TAK, opisać |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne min. 25 | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania oraz własnych sekwencji terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji parametrów sekcji w sekwencji terapii | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: pojedynczy impuls oraz sekwencja impulsów | TAK |  |
|  | Urządzenie z funkcją programów szybkiego wyboru | TAK |  |
|  | Wbudowana encyklopedia zabiegowa z opisem metodyki wykonywania zabiegów wraz z ilustracjami | TAK |  |
|  | Dodatnia gęstość strumienia energii w zakresie min. 0,01-0,65 mJ/mm2 | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji ilości uderzeń podczas zabiegu w zakresie min. 0-9999 wstrząsów | TAK, opisać |  |
|  | Szczytowe dodatnie ciśnienie akustyczne w punkcie ogniskowym min. 65 MPa | TAK, opisać |  |
|  | Promień strefy ogniskowej: min. 5 mm | TAK, opisać |  |
|  | Zasięg strefy ogniskowej: min. 35 mm | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności impulsu w zakresie min. 5-100%, co 1% | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość impulsów min. 1-25 Hz | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji liczby uderzeń podczas zabiegu w zakresie 0 -9999 | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji min. 0-65 mm | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowany licznik uderzeń | TAK |  |
|  | Aplikator bez konieczności obiegu wody, z przyciskiem wyświetlania i uruchamiania. Posiadający możliwość regulacji parametrów (moc, częstotliwość, ilość uderzeń) na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Żywotność aplikatora min 5 mln uderzeń | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w test jakości uderzeń | TAK |  |
|  | W zestawie nakładki sprzęgające min. 3 (S, M, L) | TAK |  |
|  | Waga aplikatora bez kabla i nakładki max. 900 g | TAK, opisać |  |
|  | Waga urządzenia max. 30 kg | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia max. 600x1000x550 mm | TAK, opisać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system min. 36 miesiący | TAK, opisać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |