Załącznik nr 2_część_3 do zapytania nr SGA.261.33.2025

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 3

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat do głębokiej oscylacji – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Indukcja magnetyczna min. 2,5 tesli | TAK |  |
|  | Częstotliwość magnetyczna regulowana w zakresie min. 1-150 Hz | TAK, opisać |  |
|  | Intensywność stymulacji min. 25 kT/s | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny prąd wyjściowy 1400 W | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu w zakresie min. 0,01-60 [s] | TAK, opisać |  |
|  | Czas trwania zabiegu w zakresie min. 1-60 min | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyboru kształtu impulsu | TAK |  |
|  | Aparat bezolejowy/bezwodny, chłodzony powietrzem | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu min. długości narastania natężenia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami | TAK, opisać |  |
|  | Typy impulsów min. 4: Trapezoidalny , Prostokątny , Schodkowy , Sinusoidalny | TAK |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne – min. 50 | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywania | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru programu użytkownika | TAK |  |
|  | Tryb automatyczny i ręczny | TAK |  |
|  | Urządzenie składające się z jednostki głównej, ramienia przymocowanego bezpośrednio do urządzenia, aplikatora koncentrującego. | TAK |  |
|  | Zaawansowane ramię sześcioprzegubowe: Wyposażone w trzy przeguby cierne śrubowe z możliwością szybkiej regulacji manualnej siły oporu, dwa przeguby rotacyjne osi ramienia i jeden walcowy z trzpieniem pionowym do swobodnego ruchu ramienia w płaszczyźnie horyzontalnej. | TAK |  |
|  | Ramię oraz obudowa aplikatora elektromagnetycznego wykonane z tworzyw sztucznych | TAK |  |
|  | Aplikator zabezpieczony przed wysunięciem z ramienia systemem zapadkowym | TAK |  |
|  | Możliwy szybki demontaż aplikatora z ramienia po wciśnięciu przycisku wyraźnie odznaczającego się innym niż ramię kolorem | TAK |  |
|  | Uchwyt terapeuty w formie klamkowej umieszczony na rewersie aplikatora celem zmaksymalizowania bezpieczeństwa personelu w trakcie terapii ręcznej | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy urządzenia są trwałymi, solidnymi odlewami, żaden element nie jest drukowany na drukarce 3D | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia hasła dostępu do aparatu uniemożliwiający osobom nieupoważnionym do włączenia urządzenia | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8” | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu oraz napisów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania schematów dźwiękowych urządzenia i ich modyfikacji | TAK |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny z dokładnym opisem zaprogramowanych jednostek chorobowych w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowany opis i ilustracje obrazujące sposób wykonania zabiegu | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia ilości wykonanych zabiegów w danym dniu | TAK |  |
|  | Menu aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Wskaźnik intensywności pola magnetycznego | TAK |  |
|  | Wskaźnik czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przegrzania przetwornika | TAK |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Długość ramienia min. 100 cm ( z aplikatorem) | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary 580 x 980 x 550 mm +/-3% | TAK, opisać |  |
|  | Waga max. 45 kg | TAK, opisać |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. -10 °C do +55 °C | TAK, opisać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system min. 36 miesiący | TAK, opisać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |