Załącznik nr 2_część_1 do zapytania nr SGA.261.28.2025

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 1

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat RTG z ramieniem C

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |  |
|  | Przewoźny aparat RTG z ramieniem C | TAK |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz (+/- 10%) | TAK |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ≥ 80 cm | TAK |  |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |  |
|  | Odległość SID stała bez możliwości zmiany, uchwyt na obudowie panelu ułatwiający ustawienie ramienia w trybie manualnych ruchów ≥ 100 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 45 cm | TAK |  |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej ≥ 145° | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (ruch CRAN/CAUD) wokół osi wzdłużnej ≥ 360° | TAK |  |  |
|  | Ruch wig wag min. ± 10° | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania ruchów ramienia | TAK |  |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) ≥ 78 cm | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiada zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |  |
|  | Blokada kół | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |  |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania na podstawie i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów . Panel dotykowy min. 13 cali o rozdzielczości min. 1360 x 750. | TAK |  |  |
|  | Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | TAK |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | TAK |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | TAK |  |  |
|  | Całkowita filtracja ≥ 6 mmAl | TAK |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją oraz kolimator irysowy | TAK |  |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka anody ≥ 1500 kHU | TAK |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU | TAK |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 30 kHU | TAK |  |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na obudowie lampy do łatwego pozycjonowania urządzenia podczas pracy | TAK |  |  |
|  | Generator |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości minimum ≥ 40 kHz | TAK |  |  |
|  | Generator typu splitblok lub monoblok | TAK |  |  |
|  | Moc generatora RTG ≥ 15 kW | TAK |  |  |
|  | Skopia ciągła i wysoko pulsacyjna min. 8 pulsów/s | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | TAK |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |  |
|  | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 40 – 120 kV | TAK |  |  |
|  | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥40 mA | TAK |  |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej ≥ 75 mA | TAK |  |  |
|  | Odwracanie obrazu góra/dół i prawo/lewo dla obrazowania w trybie Live | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | TAK |  |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | TAK |  |  |
|  | Detektor cyfrowy płaski (Flat Detector) |  |  |  |
|  | Wymiary fizyczne detektora cyfrowego ≥ 30 cm x 30 cm | TAK |  |  |
|  | Rzeczywiste wymiary pola obrazowania ≥ 29 cm x 29 cm | TAK |  |  |
|  | Wielkość piksela ≤ 200µm | TAK |  |  |
|  | Skala szarości detektora ≥ 14 bit | TAK |  |  |
|  | Rodzaj detektora, typu CMOS | TAK |  |  |
|  | Matryca detektora ≥ 1500 x 1500 pikseli | TAK |  |  |
|  | Ilość pól obrazowania min 3 | TAK |  |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany fabrycznie w obudowie detektora obrazu | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć, rejestracja obrazów |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy ≥ 40 000 | TAK |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK |  |  |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Regulacja kontrastu | TAK |  |  |
|  | System nanoszenia opisów | TAK |  |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | TAK |  |  |
|  | Funkcja cyfrowego powiększania obrazu “na żywo” bez zwiększania dawki, | TAK |  |  |
|  | Możliwość płynnego powiększania w zakresie min. 1:4 | TAK |  |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty), możliwość dokonywania pomiaru na powiększonym obrazie, po raz wykonanej kalibracji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania zapamiętanych kątów | TAK |  |  |
|  | Funkcja wirtualnego nanoszenia adnotacji na ekranie dotykowym umieszczonym na ramieniu C | TAK |  |  |
|  | Funkcja sekwencyjnego nagrywania fluoroskopii min. 15 kl./s | TAK |  |  |
|  | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych poprzez usb, wraz z przeglądarką | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM. | TAK |  |  |
|  | Monitor zintegrowany z ramieniem C |  |  |  |
|  | Jeden lub dwa monitory dotykowe umieszczone na wózku z ramieniem C. W przypadku jednego przekątna min 32'. Możliwość min. regulacji wysokości i obrotu, uchwyt do łatwego pozycjonowania monitora oraz min. 4 punkty swobody monitora/rów | TAK |  |  |
|  | Luminacja monitorów ≥ 400 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 170˚ | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiaru stenozy min. z trzech wartości, pomiar wyrażony w % | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorem/monitorami | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości aparatu |  |  |  |
|  | Stół ogólnochirurgiczny z bardzo dobrymi warunkami do obrazowania RTG - wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al. - podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys, niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) - podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym - regulacja funkcji stołu realizowaną przez układ elektrohydrauliczny za pomocą pilota przewodowego - dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg - antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej¬ o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów - wyposażenie: ramka ekranu, segment ginekologiczny, przystawka do operacji ręki, podpory pod nogi z zapięciami na rzepy, pozycjoner głowy i szyi | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |  |
|  | Podtrzymanie akumulatorowe dla bezpiecznego wyłączenia systemu fabrycznie wbudowane w aparat | TAK |  |  |
|  | Zestaw osłon indywidualnych zawierający przynajmniej: - 3x fartuch ochronny 0,5mmPb (rozmiar L- co do rozmiaru to niech się wypowie chirurgia i endoskopia) - 3x przyłbica ochronna 0,75mm Pb z możliwością stosowania dozymetrii indywidualnej TL na soczewki - 3x kołnierze ochronne na tarczycę - parawan jezdny niski chroniący miednicę operatora lub równoważna osłona ruchoma dopasowana do oferowanego zestawu RTG 0,5 mmPb lub 0,75 mmPb | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Projekt pracowni rentgenowskiej dla nowo instalowanego aparatu, w tym projekt ochrony radiologicznej zawierający projekt osłon stałych i projekt wentylacji. | TAK |  |  |
|  | Pomiary dozymetryczne wokół aparatu oraz pracowni rentgenowskiej | TAK |  |  |
|  | Testy odbiorcze (akceptacyjne) aparatu RTG oraz urządzeń pomocniczych w zakresie wymaganym przez producenta poszczególnych elementów oraz ustalonym z Zamawiającym. Testy specjalistyczne aparatu RTG oraz urządzeń pomocniczych zgodnie z wymogami prawa; Testy podstawowe aparatu RTG oraz urządzeń pomocniczych zgodnie z wymogami prawa | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel. Zakup licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |