Załącznik nr 2_część_2 do zapytania nr SGA.261.28.2025

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 2

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat USG – szt. 1

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. Urządzenie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji. | TAK |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji, videoprinterem B&W, uchwytem endo oraz podstawą printera | TAK |  |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w elektryczny hamulec kółek przednich (oraz zmiany kierunku jazdy „na wprost”) aktywowany przyciskiem z konsoli oraz na tylnej rączce aparatu. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający aktywację/dezaktywację elektrycznych hamulców przednich oraz zmianę położenia elektrycznie sterowanego pulpitu operatora (lewo/prawo, góra/dół, przód/tył) bez podłączenia aparatu do sieci elektrycznej. | TAK |  |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor OLED, kolorowy, bez przeplotu przekątna ≥ 27 cala Rozdzielczość monitora ≥ 2560 x 1440 Jasność min.:275 cd/m2 | Tak, opisać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji kąta pochylenia min. zakres: 35 – 65 stopni Przekątna min. 15 cali Rozdzielczość ≥1920x1080 | Tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość personalizacji panelu dotykowego – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze, | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia kont użytkowników z możliwością przydzielania im uprawnień w zależności od potrzeb. Możliwość personalizacji ustawień aparatu, ustawienia setup’u, skrótów klawiszowych, ustawień podłączonych drukarek, personalizacji pulpitu ekranu dotykowego, rodzaju podświetlenia aparatu itp. itd. indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach utworzonych kont użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania panelu dotykowego aparatu do obróbki uzyskanych danych 3D za pomocą gestów wykonanych palcami – tak jak w przypadku dotykowego telefonu komórkowego lub tabletu. M.in. rotacja uzyskanej bryły (względem wszystkich osi), powiększenie/pomniejszenie, przesunięcie bryły, ustawienie położenia wirtualnego źródła światła itd. | TAK |  |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | TAK |  |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół Zakres min. 28 cm | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. Lewo/prawo ≥ +/- 90° Przód/tył ≥ 27cm | TAK |  |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 170 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |  |
|  | 4 aktywne, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 500 000 | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 2 TB SSD | TAK |  |  |
|  | Aktywne gniazdo USB 3.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). | TAK |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI | TAK |  |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |  |
|  | Głębokość penetracji ≥1-45 cm | TAK |  |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-45 cm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B realizowana w sposób ciągły „na żywo” w trakcie obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej na całej głębokości obrazowania (nie ogniskowanie strefowe lub punktowe). | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode z 3 niezależnych linii na jednym obrazie. | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,8KHz do 18 KHz | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Quazi-przestrzenna wizualizacja przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |  |
|  | Tryb Power Doppler | TAK |  |  |
|  | Tryb Power Doppler z detekcją kierunku | TAK |  |  |
|  | Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. od 1KHz do 26KHz | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-20 mm | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | TAK |  |  |
|  | Spektralny CWD | TAK |  |  |
|  | Funkcja dostępna dla głowicy convex | TAK |  |  |
|  | Doppler Taknkowy | TAK |  |  |
|  | Funkcja dostępna na min jednej zaoferowanej głowicy convex | TAK |  |  |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex, Min. 4 kroki | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur wewnątrzczaszkowych płodu w 3 trymestrze, likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia wiązki ultradźwiękowej przez czaszkę płodu. Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do automatycznego wyostrzania granic struktur różniących się echogenicznością (ściany komór/przedsionków serca, granice łożysko-płyn owodniowy itp.) uwypuklające granicę tkanek. | TAK |  |  |
|  | Aplikacja służąca do automatycznej selektywnej korekcji prędkości fali ultradźwiękowej zależnej od rodzaju tkanki przez którą fala przechodzi (tkanka tłuszczowa), poprawiająca rozdzielczość, eliminującą zniekształcenia strukturalne obrazowanego płodu w dalszej głębokości obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja 3D/4D na głowicach wolumetrycznych | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wykrywania twarzy płodu na zeskanowanej bryle 3D, usuwające wszystkie artefakty oraz struktury przykrywające twarz płodu w rekonstruowanej wizualizacji. | TAK |  |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy AI działające w trybie 3D, służące do automatycznego usuwania wszystkich obiektów znajdujących się ponad twarzą płodu, rekonstruujące powierzchnię twarzy zasłoniętą przez kończyny, pępowinę (dające cień akustyczny) umożliwiając uzyskanie zrenderowanego obrazu twarzy płodu bez artefaktów powierzchniowych. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do automatycznej detekcji endometrium wraz z uzyskaniem wyraźnego przekroju czołowego (coronal) macicy. Oprogramowanie współpracujące z dostępnymi głowicami endo wolumetryczna aktywowane jednym przyciskiem na panelu dotykowym aparatu. Oprogramowanie ma zawierać moduł klasyfikacji kształtu macicy (ESHREE/ ESGE i ASRM). standard | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające jakość uzyskanych obrazów wolumetrycznych poprzez znaczące poprawienie rozdzielczości przestrzennej rekonstruowanej struktury np. HDVI lub VSRI działające zarówno w trybie 3D jak i 4D. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - położniczych - echo płodu (w tym Z-score) - ginekologicznych - brzusznych - mięśniowo-szkieletowych - małych narządów - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych | TAK |  |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL, HL ,CRL, NT, AFI, Vp, CEREB | TAK |  |  |
|  | Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. 2 trymestru) kolejnych półpresetów (ustawień) dla obrazu 2D na konkretne struktury anatomiczne: mózg, kręgosłup, serce płodu, brzuch aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. 3 trymestru) kolejnych półpresetów (ustawień) dla trybów Dopplerowskich (Color Doppler, Power Doppler, PW) na konkretne badane naczynie krwionośne: tętnica pępowinowa, tętnica maciczna, tętnice mózgowe, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie określające anatomię płodu i w sposób w pełni automatyczny za pomocą jednego przycisku na konsoli aparatu lub na ekranie dotykowym (wybór użytkownika) mierzący (bez konieczności wyboru pomiaru z menu pomiarowego – aparat określa co mierzy na podstawie uzyskanego obrazu USG) następujące pomiary: BPD, HC, AC, FL, HL, CRL, NT, AFI, CEREB, Vp, | TAK |  |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do automatycznego opisywania projekcji echokardiograficznych płodu. Przy użyciu jednego przycisku aparat samodzielnie dokonuje określenia widoku m.in. 3VT, 3VV, 3VVPA, 4CV, A Arch, Abdomen, Bicaval, D Arch, LVOT, RVOT a następnie podpisuje główne naczynia lub jamy serca na obrazie zamrożonym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM Q/R | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia w aparacie modułu automatycznie wybierającego głowicę oraz preset w zależności od podanego wieku płodu (GA) - poprzez wpisanie LMP lub EDD w polu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w fabryczną obudowę printera oraz fabryczny uchwyt na głowicę endo | TAK |  |  |
| Głowica Convex |  |  |  |  |
|  | Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologicznych, podać typ. | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0-7,0 MHz. | Tak, opisać |  |  |
|  | Liczba elementów - min. 190 | Tak, opisać |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 100° | Tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |  |
|  | Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub matrycowej do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych, podać typ. | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-14,0 MHz | Tak, opisać |  |  |
|  | Liczba elementów min. 250 | Tak, opisać |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | Tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |  |
|  | Głowica endokawitarna |  |  |  |
|  | Głowica endokawitarna do badań ginekologicznych, podać typ. | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 11,0 MHz | Tak, opisać |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, opisać |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 150° | Tak, opisać |  |  |
|  | Wyposażona w przystawkę biopsyjną wielorazowego użytku | TAK |  |  |
|  | Głowica endorektalna |  |  |  |
|  | Głowica endorektalna do badań ginekologicznych, podać typ. | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 11,0 MHz | Tak, opisać |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, opisać |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 150° | Tak, opisać |  |  |
|  | Wyposażona w przystawkę biopsyjną wielorazowego użytku | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel. Zakup licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | TAK |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w automatach myjąco-dezynfekujących (preferowana dezynfekcja termiczna 90C/5 minut, środek myjący Neodisher Advance. Wyłącznie w przypadku wyrobów termowrażliwych maszynowe przygotowanie asortymentu z wykorzystaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej do 60C z użyciem środka dezynfekcyjnego Neodisher Septo DN), możliwość sterylizacji wysokotemperaturowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem w temperaturze 134C/5.3 minut lub 121C/15 minut lub w przypadku wyrobów termowrażliwych możliwość sterylizacji niskotemperaturowej przy zastosowaniu plazmy w systemie Sterrad 100NX. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokoumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |