Załącznik nr 2_część_4 do zapytania nr SGA.261.28.2025

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 4

(Parametry techniczno – użytkowe)

Pistolet do biopsji gruboigłowej – 4 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wielorazowego użytku, służące do wykonywania biopsji gruboigłowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość obsługi jedną reką | TAK |  |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji na poziomie 15 mm lub 22 mm | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiadające automatyczną blokadę przed przypadkowym wystrzałem | TAK |  |  |
|  | Stabilne mocowanie igły w urządzeniu | TAK |  |  |
|  | - Umożliwia łatwe pobieranie próbki bez wyjmowania igły z instrumentu | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  | - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w automatach myjąco-dezynfekujących (preferowana dezynfekcja termiczna 90C/5 minut, środek myjący Neodisher Advance. Wyłącznie w przypadku wyrobów termowrażliwych maszynowe przygotowanie asortymentu z wykorzystaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej do 60C z użyciem środka dezynfekcyjnego Neodisher Septo DN), możliwość sterylizacji wysokotemperaturowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem w temperaturze 134C/5.3 minut lub 121C/15 minut lub w przypadku wyrobów termowrażliwych możliwość sterylizacji niskotemperaturowej przy zastosowaniu plazmy w systemie Sterrad 100NX. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokoumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |  |