Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Obsługa serwisowa (techniczna, informatyczna i metrologiczna) systemu ProTech Cloud do zdalnego monitoringu temperatury i wilgotności wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu i wzorcowania czujników w siedzibie Zamawiającego w:

Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowym Instytucie Badawczym - Oddział w Krakowie ul. Garncarska11, 31-115 Kraków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemu monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych ProTech Cloud przez okres 36 miesięcy w trybie pracy ciągłej  i stanie zwalidowanym.

- tryb pracy ciągłej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

- dla zapewnienia trybu pracy ciągłej Wykonawca musi mieć certyfikat szkolenia i zgody na dokonywanie serwisu i modyfikacji systemu ProTech Cloud wydany przez producenta, zaplecze informatyczne, gotowość do usuwania awarii usterek systemu informatycznego, które uniemożliwiają jego normalną pracę w czasie maksymalnie do 8 godzin od zgłoszenia usterki – awaria krytyczna.

- Maksymalny termin usunięcia określa się jako do 5 dni roboczych od momentu skutecznego zgłoszenia (drogą telefoniczną, mailową lub inną) - przy awariach zwykłych.

Awaria krytyczna to brak możliwości dostępu Zamawiającego do systemu, uniemożliwiający bieżący nadzór na temperaturami i wilgotnością niezależna od infrastruktury informatycznej Zamawiającego

Awaria zwykła to uszkodzenie pojedynczych czujników.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykupienie niezbędnych pakietów SMS dla wszystkich czujników zainstalowanych w systemie na okres 36 miesięcy

- Wykonanie corocznej walidacji systemu zgodnie z GMP wraz z wzorcowaniem i adjustacją czujników będących składowymi systemu przez okres obowiązywania umowy. 3 walidacje w czasie trwania umowy.

- Wzorcowania coroczne mogą być jedynie wykonane przez laboratoria z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie wzorcowania przy użyciu wzorcowanej w PCA aparatury referencyjnej, lub przez Laboratoria posiadające akredytację PCA.

- Wymianę baterii mających niski poziom napięcia w pierwszej kolejności oraz wymianę pozostałych baterii w dalszych latach obowiązywania umowy tak by ich poziom napięcia był właściwy

- Aktualizację kodu systemu ProTech Cloud do najnowszej wersji

- Obsługę informatyczną wraz ze świadczeniem usług serwisu awaryjnego do usuwania awarii.

- Migrację systemu  z obecnego serwera na nowy serwer Zamawiającego.

Wykaz urządzeń systemu:

| L.p. | Nazwa | Typ | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator temperatury | TR-71nw | 6 |
|  | Rejestrator temperatury i wilgotności | TR-72nw | 14 |
|  | Baza odczytowa | RTR500BW | 10 |
|  | Wzmacniacz sygnału | RTR500BC | 10 |
|  | Radiowy rejestrator temperatury (-90°C) | RTR505BPtL | 6 |
|  | Radiowy rejestrator temperatury (-40 ~ +155°C) | RTR502BL | 57 (25 sztuk wzorcowanych np. w -20°C i 32 sztuk wzorcowanych np. w +4°C) |
|  | Radiowy rejestrator temperatury i wilgotności do pomieszczeń | RTR503BL | 46 |
|  | Radiowy rejestrator braku zasilania | RTR505BL+ przetwornik | 10 |
|  | Rejestratory temperatury i wilgotności nie współpracujące z bazą/systemem ProTech Cloud | ProTech TH01 | 4 |
|  | Rejestratory temperatury nie współpracujące z bazą/systemem ProTech Cloud | ProTech T01 | 13 (wzorcowanych np. w +2°C, +4°C, +8°C) |