Załącznik nr 2_część_1 do zapytania nr SGA.261.37.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła w postaci minimum dwóch niezależnie sterowanych, elastycznych profili grzewczych, o długości min 100 cm, maksimum 200 cm każdy, w których umieszcza się dreny infuzyjne | TAK, opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od minimum 33˚C do minimum 41˚C (co 0,1˚) niezależnie dla każdego kanału grzewczego | TAK, podać |  |
|  | Dokładność minimum: ±1°C | TAK |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz temperatury dla każdego z kanałów grzewczych | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy sygnał niskiej temperatury przy 32 ±1°C | TAK |  |
|  | Wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie o awarii czujnika | TAK |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42±1˚C/43 ±2˚C | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – system autokontroli | TAK |  |
|  | Szybki czas nagrzewania: mniej niż 2 min od 20˚C do 36˚C | TAK, podać |  |
|  | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min dla każdego kanału i min. 75 ml/min. w przypadku wykorzystania obu kanałów do podgrzania jednej infuzji | TAK, podać |  |
|  | Waga do 2,3 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamocowania na stojakach do kroplówek o różnych średnicach za pomocą klamry montażowej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz typu LED zawierający wskaźniki temperatury ustawionej, temperatury aktualnej, czasu nagrzewania, indykator ogrzewania, indykatory alarmów i sygnałów ostrzegawczych | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą przycisków membranowych – co najmniej przyciski regulacji temperatury góra/dół, przycisk aktywacji ogrzewania | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się sterowania za pomocą dotykowych wyświetlaczy LCD/OLED, ze względu na utrudnioną obsługę w rękawiczkach oraz ryzyko uszkodzenia mechanicznego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | 100-240 VAC / 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 180VA | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 200 x 130 x 250 mm | TAK, podać |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego I BF | TAK, podać |  |
|  | Klasa ochrony min IPX2 | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane złącze wyrównania potencjałów | TAK, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny minimum klasy IIb | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania normy ASTM F 2172-02, zgodnej ze standardową specyfikacją podgrzewaczy krwi | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesiący | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |