Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.35.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

System druku 3D – 1 szt.

| Lp. | Nazwa elementu składowego | Producent | Model/typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji ≥2025. | TAK |  |  |
|  | Kompletny system druku 3D do zastosowań medycznych, gotowy do pracy | TAK |  |  |
|  | Drukarka 3D pracująca w technologii FFF o polu roboczym przy wykorzystaniu jednego ekstrudera: 300 x 300 x 605 mm i 255 x 300 x 605 mm dla dwóch ekstruderów. | TAK, opisać |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do zastosowań w teleradioterapii i brachyterapii | TAK |  |  |
|  | Drukowanie opracowanych w systemie planowania leczenia bolusów, aplikatorów | TAK |  |  |
|  | Projektowanie wydruków w oparciu o algorytmy wykorzystujące informacje pochodzące z systemu planowania leczenia. (Eclipse oraz Oncentra Brachy). Integracja oraz konfiguracja z systemami planowania leczenia w niezbędnym zakresie po stronie Wykonawcy. Zamawiący dopuszcza: rozwiązanie umożliwiające projektowanie wydruków w oparciu o algorytmy wykorzystujące informacje pochodzące z systemu planowania leczenia Eclipse oraz Oncentra Brachy, po wcześniejszym wyeksportowaniu plików z powyższych systemów planowania do zewnętrznego folderu, z którego pliki będą mogły zostać zaimportowane do oferowanego oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie jednolitych bolusów, modulowanych bolusów elektronowych oraz formy w celu stworzenia silikonowego bolusa. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikatora z uwzględnieniem stałej odległości odsunięcia i separacji zdefiniowanej przez użytkownika na etapie tworzenie trajektorii dla cewników. | TAK |  |  |
|  | W celu poprawy zgodności i jednorodności dawki w przypadku modulowanych bolusów elektronowych oprogramowanie wspierające możliwość optymalizacji. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające generowanie kieszeni dozymetrycznych in vivo w bolusie oraz aplikatorze w celu określenia dawki dostarczanej do konkretnej lokalizacji. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające eksport wygenerowanych danych do TPS w celu dalszej analizy. | TAK |  |  |
|  | Druk materiałami biokompatybilnymi, materiałami elastycznymi, materiałami przeźroczystymi | TAK |  |  |
|  | Narzędzia do importu z systemu planowania leczenia Varian Eclipse kształtów do druku. Zamawiający dopuszcza: rozwiązanie umożliwiające import kształtów do druku z systemu planowania leczenia Eclipse, po wcześniejszym wyeksportowaniu plików z powyższego systemu planowania do zewnętrznego folderu, z którego następnie pliki będą mogły zostać zaimportowane do oferowanego oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Narzędzia programowe do korekt zaimportowanych obiektów 3D | TAK |  |  |
|  | Dostępne do stosowania materiały do zastosowań medycznych (dopuszczone do kontaktu z ludzką tkanką) - układanych na powierzchni skóry pacjenta oraz na powierzchniach z uszkodzoną tkanką skórną. | TAK |  |  |
|  | Tryb budowania: wysokiej jakości nie gorszy niż 15±1 mikronów Zamawiący dopuszcza: parametry druku 3D wyrażone w jednostkach charakterystycznych dla druku w wymaganej przez Zamawiającego technologii FFF: XYZ – rozdzielczość kroków: 0,78125; 0,78125; 0,078125 mikrona Maksymalna prędkość druku: 500 mm/s Średnica dyszy: 0,4 mm (domyślna), możliwa: 0,2 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm Wysokość warstwy może się mieścić w zakresie od 0,05 do 0,6 mm | TAK |  |  |
|  | Tryb budowania: standard nie gorszy niż 30±1 mikronów Zamawiający dopuszcza: parametry druku 3D wyrażone w jednostkach charakterystycznych dla druku w wymaganej przez Zamawiającego technologii FFF: XYZ – rozdzielczość kroków: 0,78125; 0,78125; 0,078125 mikrona Maksymalna prędkość druku: 500 mm/s Średnica dyszy: 0,4 mm (domyślna), możliwa: 0,2 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm Wysokość warstwy może się mieścić w zakresie od 0,05 do 0,6 mm | TAK |  |  |
|  | Tryb budowania: dużych prędkości nie gorszy niż 40±1 mikronów Zamawiący dopuszcza: parametry druku 3D wyrażone w jednostkach charakterystycznych dla druku w wymaganej przez Zamawiającego technologii FFF: XYZ – rozdzielczość kroków: 0,78125; 0,78125; 0,078125 mikrona Maksymalna prędkość druku: 500 mm/s Średnica dyszy: 0,4 mm (domyślna), możliwa: 0,2 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm Wysokość warstwy może się mieścić w zakresie od 0,05 do 0,6 mm | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość: min. 600x600 DPI Zamawiający dopuszcza: parametry druku 3D wyrażone w jednostkach charakterystycznych dla druku w wymaganej przez Zamawiającego technologii FFF: XYZ – rozdzielczość kroków: 0,78125; 0,78125; 0,078125 mikrona Maksymalna prędkość druku: 500 mm/s Średnica dyszy: 0,4 mm (domyślna), możliwa: 0,2 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm Wysokość warstwy może się mieścić w zakresie od 0,05 do 0,6 mm | TAK |  |  |
|  | Stacja do czyszczenia z materiału podporowego - wersja wolnostojąca | TAK |  |  |
|  | Materiały do uruchomienia wydruku | TAK |  |  |
|  | Materiał podstawowy do wydruków o wysokiej prędkości i obniżonej jakości - min. 10 kg | TAK |  |  |
|  | Materiał gumopodobny do wydruków elastycznych - min. 10 kg | TAK |  |  |
|  | Biokompatybilny materiał do wydruków sztywnych, przezroczysty - min. 10 kg Zamawiający dopuszcza: biokompatybilny materiał do wydruków sztywnych w kolorze naturalnym, który charakteryzuje się przeziernością, w ilości min. 10 kg. Zamawiający dopuszcza: Biokompatybilny materiał do wydruków sztywnych - min. 10 kg | TAK |  |  |
|  | Żelopodobny materiał podporowy, usuwany po zakończeniu wydruku, półprzezroczysty - min. 10 kg Zamawiający dopuszcza: „materiał podporowy, usuwany po zakończeniu wydruku - min. 10 kg. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd na koniec okresu gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |
|  | Integracja oraz konfiguracja z systemami planowania leczenia Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uruchomienia urządzenia po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |  |