Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.31.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat PET/CT

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji ≥2025. | TAK |  |  |
|  | Aparat produkowany seryjnie – nie prototyp. | TAK |  |  |
|  | Oferowany system w momencie składania oferty posiada deklarację zgodności CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC i jest zainstalowane co najmniej 1 urządzenie oferowanego modelu skanera w warunkach norm i regulacji obowiązujących na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się: - wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych pomieszczeń, niezbędnych do uruchomienia urządzenia - zainstalowania dostarczonego urządzenia - przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, - przeszkolenie personelu technicznego w zakresie przewidzianej obsługi technicznej. - Wykonanie testów akceptacyjnych i eksploatacyjnych wszystkich systemów aparatu - rozbudowa istniejącego systemu bazodanowego - aktualizacja posiadanych stacji opisowych lub dostarczenie nowych - zintegrowania sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS, zakup niezbędnych licencji po stronie wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Skaner PET zintegrowany z TK; wspólny stół, wspólne gantry, jedna konsola akwizycyjna | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań PET i TK niezależnie | TAK |  |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny zakres podłużny jednoczesnego obszaru skanowanego PET/TK ≥ 190 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny wymiar poprzeczny obrazowania: PET (rzeczywiste, diagnostyczne FOV) ≥ 70 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny wymiar poprzeczny obrazowania: TK (rzeczywiste, diagnostyczne FOV) ≥ 50 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny wymiar poprzeczny obrazowania TK (efffective FOV) do prawidłowej korekcji pochłaniania oraz do planowania leczenia ≥ 70 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań PET i CT bramkowanych oddechowo (tzw. phase-based respiratory gating). Protokoły bramkowania oddechowego są zintegrowane w ciągu skanu akwizycyjnego, nie wymagając ponownego skanowania obszaru czy repozycjonowania pacjenta. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Stół aparatu PET/CT |  |  |  |
|  | Blat diagnostyczny wykonany z materiału typu Carbon Fibre lub innego równoważnego co do tłumienia promieniowania rtg. | TAK |  |  |
|  | Blat płaski do radioterapii z materiału typu Carbon Fibre lub innego równoważnego co do tłumienia promieniowania rtg umożliwiający mocowanie akcesoriów radioterapeutycznych i wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień, współpracujący i w pełni kompatybilny ze stołami przyspieszaczy firmy Varian, posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Kołyska pediatryczna do palety (materacyk niemowlęcy), pomagający w ułożeniu i zabezpieczeniu małego dziecka podczas badania PET/TK. | TAK |  |  |
|  | Wymagane minimalne wyposażenie stołu: · materac, pasy unieruchamiające pacjenta, · podpórka pod głowę pozbawiona elementów metalowych, · podpórka na głowę i ręce (do badań klatki piersiowej, brzucha i kręgosłupa) · podpórka pod kolana | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja stołu i blatu stołu bez dodatkowych podpór, rolek pośrednich i temu podobnych elementów wsporczych, która zapewnia dokładność zachowania ustawienia blatu stołu w pionie max 0,5mm w pełnym zakresie jego ruchu wzdłużnego, bez odchylenia pomiędzy skanem CT i PET tzw. „no deflection” czyli bez ugięcia pod wpływem ciężaru pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania stołu ≤ 0,5 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalna masa pacjenta, przy której zachowana jest dokładność pozycjonowania stołu ≤ 0,5 mm: ≥ 200 kg | TAK, opisać |  |  |
|  | Sterowanie stołem zarówno z konsoli operatora jak i z gantry PET/TK | TAK |  |  |
|  | Część odpowiedzialna za akwizycję PET |  |  |  |
|  | Przesyłanie/konwersja sygnału analogowego (światła) z kryształów scyntylacyjnych PET z zastosowaniem technologii cyfrowego fotopowielacza krzemowego. (SiPM = solid-state silicon photomultiplier, dSiMP digital solid-state silicon photomultiplier, DPC Digital-Photon-Counting) lub inna tożsama technologia i odpowiednia nazwa własna producenta | TAK, opisać |  |  |
|  | Wielkość pola podstawy kryształu, (wynikająca z iloczynu długości boków podstawy pojedynczego kryształu) nie większa niż 21 mm2 | TAK, opisać |  |  |
|  | Technologia TOF „time of flight” umożliwiająca doprecyzowanie miejsca anihilacji na podstawie różnicy pomiędzy czasami rejestracji pary kwantów gamma, będących wynikiem tej anihilacji. (licencja/oprogramowanie Producenta) | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość czasowa systemu TOF (ps) wg obowiązujących standardów NEMA-2018 ≤ 390 ps | TAK, opisać |  |  |
|  | Algorytm rekonstrukcji PSF (Point Spread Function). (licencja/oprogramowanie Producenta). | TAK |  |  |
|  | Czułość w trybie akwizycji 3D z korekcją zdarzeń rozproszonych wg NEMA-2018 ≥ 15 cps/kBq | TAK, opisać |  |  |
|  | Czułość efektywna w trybie akwizycji 3D z korekcją zdarzeń rozproszonych z aktywnym algorytmem TOF bez aktywnego algorytmu "PSF" Point Spread Function ≥ 75 cps/kBq | TAK, opisać |  |  |
|  | Wartość szczytowa zliczeń Peak NEC (kcps) bez aktywnego algorytmu "PSF" Point Spread Function ≥ 220 (kcps) | TAK, opisać |  |  |
|  | Efektywna wartość szczytowa zliczeń Peak NEC (kcps) z aktywnym algorytmem TOF bez aktywnego algorytmu "PSF" Point Spread Function ≥ 900 kcps | TAK, opisać |  |  |
|  | Akwizycja i rekonstrukcja w trybie „list mode” dla badań statycznych i dynamicznych (w tym całego ciała) oraz badań z bramkowaniem. | TAK |  |  |
|  | Korekcja pochłaniania promieniowania gamma rejestrowanego w badaniu PET na podstawie danych z badania CT | TAK |  |  |
|  | Minimalna szerokość okna czasowego koincydencji w trybie 3D dla diagnostycznego poprzecznego pola obrazowania (ns) ≤ 4,9 ns | TAK, opisać |  |  |
|  | Rozproszenie (scatter fraction) przy Peak NEC (%) ≤ 41 % | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne poprzeczne pole obrazowania FOV w trakcie akwizycji (transaxial FOV) (cm) ≥ 70 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Rozdzielczość energetyczna (wg NEMA NU2-2018) [%] ≤ 10 % | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne osiowe pole obrazowania FOV w trakcie akwizycji (cm) ≥ 25 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość wykonania rekonstrukcji FBP oraz rekonstrukcji iteracyjnej pozyskanych danych | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna – osiowa po rekonstrukcji iteracyjnej - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 4 Bez wykorzystywania sztucznej inteligencji. Załączyć dane Producenta | TAK/Podać |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna – osiowa po rekonstrukcji iteracyjnej - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 5 Bez wykorzystywania sztucznej inteligencji. Załączyć dane Producenta | TAK/Podać |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna – poprzeczna po rekonstrukcji iteracyjnej - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 4 Bez wykorzystywania sztucznej inteligencji. Załączyć dane Producenta | TAK/Podać |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna – poprzeczna po rekonstrukcji iteracyjnej - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 5 Bez wykorzystywania sztucznej inteligencji. Załączyć dane Producenta | TAK/Podać |  |  |
|  | Dostępne matryce rekonstrukcji danych PET, wymagany zakres min. od 128 x 128 do ≥ 380 x 380 | TAK/Podać |  |  |
|  | Część odpowiedzialna za akwizycję TK |  |  |  |
|  | Liczba rzędów i przekrojów (slice) akwizycyjnych w obrazie TK podczas jednego obrotu układu lampa RTG – detektor ≥ 64 | TAK, opisać |  |  |
|  | Moc znamionowa generatora min. 70 kW | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres możliwych automatycznych ustawień kV wg protokołów badań: min. 70 – 140 kV | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny prąd anody lampy ≥ 600 mA | TAK, opisać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody (w przypadku konstrukcji lampy z bezpośrednim chłodzeniem anody przez płyn chłodzący ≥ 7 MHU | TAK, opisać |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 1,5 MHU/min | TAK, opisać |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu układu lampa-detektor dla akwizycji standardowych (nie kardiologicznych) ≤ 0,35 s | TAK, opisać |  |  |
|  | Grubość najcieńszej warstwy (w oferowanej ilości warstw) w skanowaniu sekwencyjnym i spiralnym ≤ 0,63 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne pole obrazowania FOV w trakcie akwizycji (FOV diagnostyczne) ≥ 50 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne pole w rekonstrukcji EFOV (Extended field of view) ≥ 70 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcji ≥ 512x512 | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalna długość skanu przeglądowego (topogram, scanogram, scout lub równoważne) ≥ 200 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalna szerokość skanu przeglądowego ≥ 50 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Szybkości rekonstrukcji w obszarze tułowia z zachowaniem pełnej jakości obrazowania, matryca 512x512 [ilość obrazów na sekundę; ips = image per second] ≥ 40 ips | TAK, opisać |  |  |
|  | Jednoczesność skanowania i procesów rekonstrukcji. | TAK, opisać |  |  |
|  | Skanowanie z modulacją prądu lampy rtg (dawki) na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonywanych podczas skanowania lub na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonanych podczas wykonywania skanu przeglądowego. (licencja/oprogramowanie Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie iteracyjnej redukcji artefaktów powodowanych przez elementy metalowe, z gotową listą protokołów do wyboru przez operatora z typami implantów. (minimum: dental fillings, neuro coil, thoracic coil, hip implants, extremity implants, spine implants, shoulder implants. pacemaker) (licencja/oprogramowanie Producenta, lista dostępnych protokołów do wyboru) | TAK |  |  |
|  | Iteracyjny algorytm do redukcji dawki dający możliwość redukcji min. 50% od dawki standardowej systemu bez tego narzędzia. (licencja/oprogramowanie Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia protokołów przy skanowaniu TK niskodawkowym – wymaganym do korekcji pochłaniania AC – z możliwością uzyskania nawet ponad 90% redukcji dawki standardowe - dla protokołów dorosłych ¨ Dla skanów WB dla badania PET/CT możliwość pozyskania wartości CTDI-vol (objętościowy wskaźnik dawki tomograficznej dla fantomu = 32 cm) na poziomie max 0,15 mGy przy 80 kV. Dla skanów mózgu w badaniu PET/CT możliwość pozyskania wartości CTDI-vol (objętościowy wskaźnik dawki tomograficznej dla fantomu = 16 cm) na poziomie 0,20 mGy przy 80 kV. | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  |  |
|  | Rozwiązanie elektroniczne lub elektro-mechaniczne odpowiedzialne za eliminację niskich nieużytecznych wartości energii dla zmniejszenia dawki. System ponadto poprawia kontrast między tkankami miękkimi a otaczającym powietrzem, w takich obszarach obrazowania, jak płuca, okrężnica i zatoki. | TAK |  |  |
|  | Konsola operatorska skanera PET/CT |  |  |  |
|  | Dwa monitory LCD (min. 19”) spełniające wymagania dla stanowisk przeglądowych wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759 ). | TAK |  |  |
|  | Wielozadaniowość – skanowanie i rekonstruowanie, skanowanie i archiwizowanie, skanowanie i transfer obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla protokołu skanowania TK | TAK |  |  |
|  | Tworzenie nowych protokołów badań przez Użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji badań/obrazów na CD-R lub DVD w formacie DICOM 3.0 z automatycznym wgrywaniem przeglądarki (Browser) umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  |  |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD (Shaded Surface Display) Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR (Multi Planar Reformation) i po dowolnej prostej/prostych i krzywej. Edycja wolumenów w przeglądarce MPR. Prezentacje rekonstrukcji 3D w technice VRT (Volume Rendering Technique) z przełączaniem VRT<>MPR/MIP/MIPthin(MinMP) Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego PET oraz TK) Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości). Pomiar długości (odległości) w planie XY z dokładnością co najmniej 1 mm. Prezentacja typu Cine CT | TAK, opisać |  |  |
|  | Metoda bramkowania oddechowego Digital Respiratory Gating, który pozwala na realizowanie akwizycji synchronizowanej oddechowo w technice retrospektywnej i prospektywnej bez wykorzystania urządzenia zewnętrznego (deviceless). Podać nazwę techniki i opisać działanie. Zapewniona funkcjonalność: - bramkowania oddechowego prospektywnego i retrospektywnego; - oceny indeksów SUV także na obrazach bramkowanych oddechowo; Protokoły bramkowania oddechowego PET -zintegrowane w ciągu skanu akwizycyjnego, nie wymagając ponownego skanowania obszaru czy repozycjonowania pacjenta. Algorytm przepływu optycznego 3D, który umożliwia uwzględnienie 100% danych liczbowych do rekonstrukcji obrazu. Podać nazwę własną oprogramowania/licencji | TAK, opisać |  |  |
|  | Wykonanie badania bramkowanego oddechowo dla wyznaczonego obszaru bez wydłużania czasu skanowania w celu zebrania 100% danych, tj. w tym samym czasie akwizycyjnym co obszary ciała niebramkowane | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania na konsoli operatora wszystkich typów badań wykonywanych na aparacie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość akwizycji PET w trybie ciągłym tzw. „continous-bed-motion” z różną prędkością skanowania dla przynajmniej 4 regionów skanowania i z możliwością zaplanowania podłużnego obszaru skanowania PET i CT z dokładnością do 0,5 cm bez nadmiernego skanowania wynikającą z długości łóżka akwizycyjnego, oraz z możliwością zaprogramowania dla poszczególnych regionów (wymagane min.4) różnych matryc rekonstrukcji - w tym dla regionu głowa-szyja min. macierz rekonstrukcji 400x400, dla obszaru thorax - bramkowania oddechowego. Zaimplementowane na konsoli gotowe do wyboru i dopasowania w cm dla indywidualnego pacjenta protokoły skanowania, w tym minimum: Lung/Liver, Lymphoma/Melanoma, Head&Neck. Colorectal / Prostate. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pozyskiwania anatomicznych punktów orientacyjnych na podstawie obrazów topogramu CT, które służą do automatycznego określenia np. strefy, która ma zostać skorygowana pod kątem ruchu oddechowego dla każdego pacjenta. Rozwiązanie umożliwia także automatyczne rozpoznanie serca i aorty celem wyznaczenia wejściowej funkcji tętniczej do badań z wyznaczeniem szybkości metabolizmu i dystrybucji objętościowej w badania parametrycznych PET. | TAK |  |  |
|  | System automatycznej kontroli jakości aparatu PET wykorzystujący wewnętrzne właściwości radioaktywne detektorów LSO, zapewniający badania stabilności detektorów i oceny obrazu sumacyjnego na podstawie sinogramów w sposób zautomatyzowany bez użycia źródła zewnętrznego oraz na wypadek niepowodzenia systemu automatycznego kontroli jakości, przeprowadzenie ww. kontroli jakości z użyciem źródła np. Ge-68 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wsparcia oceny efektywności terapii – poprzez zautomatyzowane pozyskiwanie obrazów z pojedynczego skanu z parametrami: · standardowymi wartościami SUV, · szybkością metabolizmu glukozy (tzw. Metabolic Rate (Ki) wyrażonej w mgFDG /min/100ml, · dystrybucją znacznika w % wg modelu Patlaka (% DV = Distribution Volume). Oprogramowanie ma wykorzystywać bezpośrednią rekonstrukcję z danych surowych dla redukcji szumu i szybszego przepływu pracy. (licencja/oprogramowanie Producenta). | TAK |  |  |
|  | System bramkowania oddechowego Respiratory Gating. | TAK |  |  |
|  | Interfejs w gantry z gniazdem we/wy umożliwiający podpięcie dodatkowego systemu bramkowania oddechowego. | TAK |  |  |
|  | Aparat umożliwiający zdalną diagnostykę serwisową poprzez łącze szerokopasmowe i sieć komputerową Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne obrazowanie PET zapewniające obsługę akwizycji w trybie list mode, rekonstrukcję oraz wykonywanie histogramów po zakończeniu badania (off-line). Obsługuje retrospektywne histogramy w dowolnie wybranym przedziale czasu, od 3 sekund wzwyż, dla nawet 100 klatek, zależnie od dostępnej pamięci dyskowej. Zapewnia obsługę dynamicznych badań całego ciała (multi-bed) obejmujących do 25 przebiegów. | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania dawką promieniowania w tomografii komputerowej, zapewniając ostrzeżenia o możliwym przekroczeniu dawki referencyjnej w badaniu, jak również analizuje dawkę skumulowaną. | TAK |  |  |
|  | Synchronizuje skanowanie i wstrzyknięcie kontrastu oraz przesyła dane protokołu wstrzykiwania w protokole pacjenta, w dzienniku elektronicznym i do MPPS (jeśli jest skonfigurowane). | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność zapewniająca przyspieszenie pracy na aparacie dzięki możliwości automatycznego eksportowania danych (obrazów, surowych danych PET) na zewnętrzny dysk USB lub dysk udostępniony w sieci. Obrazy gotowe do PACS (czołowy, strzałkowy, poprzeczny) są tworzone automatycznie przy użyciu technologii sztucznej inteligencji, eliminując liczbę „pustych” obrazów wysyłanych do PACS. | TAK |  |  |
|  | Dedykowany do radioterapii algorytm umożliwiający uniezależnienie jednostek HU na rekonstruowanym obrazie od zastosowanej wartości kV. Uzyskane obrazy są odwzorowane we względnej gęstości elektronowej. Umożliwiający wprowadzenie jednej krzywej gęstości elektronowych dla wszystkich kV do systemu planowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość porównywania badań PET z różnych skalibrowanych za pośrednictwem fantomów NEMA skanerów PET/CT. Badań wykonanych przy różnych parametrach rekonstrukcji dających możliwość rzetelnej oceny SUV tj. możliwości oceny progresu lub regresu zmiany chorobowej. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | System centratorów laserowych przesuwnych, sterowanych komputerowo umożliwiający pozycjonowanie izocentrum planu leczenia na podstawie danych z dostarczonej stacji wirtualnej symulacji, - dwa boczne kolumnowe (nie naścienne) z przesuwem w osi pionowej - jeden sufitowy z przesuwem w poprzek osi długiej stołu TK - kolor wiązek laserowych: czerwony - kolorowy dotykowy panel sterujący np. model LAP Dorado Nova 3 RED lub równoważny - fantom lub komplet fantomów do weryfikacji ustawienia centratorów | TAK |  |  |
|  | Źródło izotopowe (lub źródła), fantom lub komplet fantomów oraz oprogramowanie niezbędne do kalibracji codziennej modułu PET zalecanej przez producenta. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do dostarczenia i wymiany izotopowego źródła kalibracyjnego po upływie jego przydatności – na podstawie komunikatu zgłaszanego przez system PET/CT. Podać nazwę producenta. Na wyposażeniu każdego źródła 2 pojemniki osłonne do przechowywania źródła. | TAK, opisać |  |  |
|  | Fantom lub komplet fantomów do kontroli zalecanej przez producenta oraz do wykonywania testów eksploatacyjnych podstawowych modułu CT zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” (zapisy dotyczące zakresu i częstości wykonywania testów eksploatacyjnych podstawowych w tomografii komputerowej). | TAK |  |  |
|  | Fantom lub komplet fantomów oraz oprogramowanie niezbędne do kontroli zalecanej przez producenta oraz do wykonywania testów podstawowych modułu PET zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej”. | TAK |  |  |
|  | Podłączenie oferowanych urządzeń do istniejącego w szpitalu systemu PACS/RIS firmy Pixel w zakresie umożliwiającym transfer obrazów diagnostycznych do/z archiwum cyfrowego PACS, realizowanie funkcji DICOM WORKLIST. Koszty podłączenia do PACS/RIS firmy Pixel po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Robot do nagrywania badań na płytach CD/DVD (z automatycznym atramentowym nadrukiem opisu) wraz z oprogramowaniem oraz niezbędną bezterminową licencją na użytkowanie oprogramowania jeżeli takowa jest wymagana. Integracja i konfiguracja robota z posiadanymi przez zamawiającego systemem PACS (PIXEL). Licencje na podłączenie do systemu PACS po stronie Wykonawcy. Koszty integracji po stronie systemu PACS ponosi Wykonawca. Podać model robota. | TAK |  |  |
|  | Przycisk powiadomienia dla pacjenta | TAK |  |  |
|  | Dostosowanie zainstalowanej komory gorącej NMC do aktualnych wymagań. Wymiana min. miernika aktywności dawki wraz z wzorcowaniem, wyeksploatowanych elementów hydraulicznych, łożysk w szufladach, pompy dyspensera, wykonanie przegląd kontroli działania po uruchomieniu aparatu PET/CT. | TAK |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny (UPS) zapewniający min. 5 minut zasilania rezerwowego do gantry PET i komputera akwizycji/rekonstrukcji PET, umożliwiając prawidłowe wyłączenie systemu PET w przypadku utraty zasilania. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD w formacie DICOM 3.0, wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań. | TAK |  |  |
|  | Zestaw osłon osobistych dla pracowników zawierający min. 2 x fartuch ochronny (o osłonności min. 0,3 mmPb), 2x gogle lub okulary ochronne (o osłonności min. 0,5 mmPb) z ekranami bocznymi i możliwością stosowania dozymetrii TL na soczewki, 1 x rękawice ochronne (o osłonności min. 0,25 mmPb) | TAK |  |  |
|  | Monitor skażeń osobistych przeznaczony do pomiaru skażeń dłoni, stóp i odzieży. | TAK |  |  |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenia użytkownika: obejmują skaner PET/CT będący przedmiotem dostawy w zakresie jego obsługi podstawowej i zawansowanej w zakresach dla techników elektroradiologii oraz dla fizyków medycznych. Szkolenia obejmują także podstawowe czynności nadzoru serwisowego realizowanego przez Użytkownika. Szkolenia będą wykonane w siedzibie Zamawiającego i w miejscu zainstalowania PET/CT w ciągu minimum 10 dni roboczych dla techników i 3 dni roboczych dla fizyków, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK |  |  |
|  | Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia | TAK |  |  |
|  | Szkolenia obejmujące skaner PET/CT będący przedmiotem dostawy w zakresie jego obsługi podstawowej i zawansowanej w zakresach dla inżynierów działu aparatury, a także podstawowe czynności nadzoru serwisowego realizowanego przez Użytkownika. Szkolenia będą wykonane w siedzibie Zamawiającego i w miejscu zainstalowania PET/CT w ciągu minimum 5 dni roboczych, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK |  |  |
|  | Stanowiska lekarskie |  |  |  |
|  | Stanowiska lekarskie do przeglądu i opisywania badań pracujące w systemie serwera aplikacyjnego. | TAK |  |  |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego (dostarczonego nie wcześniej niż 1 rok), oraz pod warunkiem spełnienia poniżej podanych wymagań sprzętowych. Minimalne parametry serwera: - liczba procesorów: min 2 - pamięć RAM: min. 192 GB - pojemność macierzy: min. 10 TB na dane (RAID-6) - macierz z użyciem dysków SSD - redundantne zasilanie typu Hot-plug - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz - obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 wraz z akcesoriami montażowymi - możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 80 000 warstw Serwer dedykowany dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. Opisać zaoferowane rozwiązanie. | TAK, opisać |  |  |
|  | W przypadku wyboru adaptacji/wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji PET/CT/MR posiadanych przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Adaptacja lub unowocześnienie posiadanych przez zamawiającego stanowisk lekarskich lub dostawa nowych stanowisk lekarskich – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko lekarskie trzymonitorowe - konsola kliencka serwera aplikacyjnego, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MP - Komputer PC, wyposażony co najmniej w: min. 32 GB RAM, dysk SSD min. 1000 GB, interfejs LAN 1 Gb, wbudowany czytnik płyt CD/DVD, system operacyjny aktualnie wspierany przez jego producenta. | TAK, opisać |  |  |
|  | Dostawa aplikacji podstawowych i zaawansowanych w oparciu o model pływających licencji. Zainstalowanie oprogramowania klienckiego na wszystkich stanowiskach lekarskich. Możliwość zainstalowania oprogramowania klienckiego na dowolnej ilości stanowisk lekarskich, z natychmiastową dostępnością do dowolnego badania i dowolnej aplikacji. Wszystkie dostarczone aplikacje są bezterminowe. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny/ręczny import poprzednich badań tego samego pacjenta z archiwum PACS. Podać typ importu. | TAK, opisać |  |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0. z co najmniej następującymi funkcjami: - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Send/Receive, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  |  |
|  | Stanowiska lekarskie – podstawowe oprogramowanie kliniczne |  |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie kliniczne dostępne i możliwe do pełnego wykorzystania jednoczasowo na wszystkich dostarczonych stacjach lekarskich. | TAK |  |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badania bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe) , wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych SPECT-CT, CT, MR, PET-CT. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni). | TAK |  |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego w badaniach CT. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie żeber w badaniach CT, PET/CT. | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, algorytmy numeryczne Monte Carlo. | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  |  |
|  | Podstawowa kwantyfikacja PET i SPECT, łącznie z pomiarem SUV. | TAK |  |  |
|  | Stanowiska lekarskie – zaawansowane oprogramowanie kliniczne |  |  |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie kliniczne dostępne i możliwe do pełnego wykorzystania jednoczasowo zgodnie z ilością zakupionych licencji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość załadowania i porównania, co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. Licencje dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. Podać nazwę licencji i opisać. | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w badaniach CT w narządach miąższowych, w tym w wątrobie, płucach oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i jej objętości. Licencje dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych Licencje dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań onkologicznych oraz wsparcia dla wykonywania zabiegów chirurgii klatki piersiowej, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej następujące etapy oceny: ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. głowa, klatka, kończyny), ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej tj. żeber i kręgosłupa na płaszczyźnie oraz ich automatycznym etykietowaniem we wszystkich widokach MPR, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii centralnej rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa. Licencje dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Pakiet onkologiczny do oceny badań: - Kwantyfikacja funkcjonalna, w tym (SUV), wartość szczytowa (Peak), całkowita glikoliza zmiany patologicznej (TLG)/całkowita aktywność; - Raportowanie oraz ocena kwantyfikowalnej odpowiedzi na leczenie poprzez automatyczną segmentację jednego i wielu ognisk jednocześnie (np. przy chłoniakach) oraz obliczanie wpływu nowotworu na funkcjonowanie całego organizmu lub określonego regionu ciała (TLG/całkowita aktywność) - Narzędzia hybrydowe do łatwego wykonywania pomiarów funkcjonalnych oraz anatomicznych - Obliczanie progu PERCIST Licencje dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. Podać nazwę licencji i opisać. | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające analizę badania na podstawie wartości SUV dla FDG, do automatycznego różnicowania zmian fizjologicznych od niefizjologicznych. Oprogramowanie używa rezultatów automatycznego wyszukania zmian jednego i wielu ognisk (MultiFoci Segmentation Lesion Scout lub równoważnego), automatycznie zaznaczając kolorem ogniska, które mogą być użyte do wyliczenia parametrów MTV/TLG pozwalających na ocenę obciążenia guzem. Algorytm stosujący najnowszej generacji algorytmy AI. Oprogramowanie działające w trybie „offline”. Licencje dla min. 2 jednoczesnych użytkowników (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające analizę badania na podstawie wartości SUV dla Ga-68 PSMA do automatycznego różnicowania zmian fizjologicznych od niefizjologicznych. Oprogramowanie używa rezultatów automatycznego wyszukania zmian jednego i wielu ognisk (MultiFoci Segmentation Lesion Scout lub równoważnego), automatycznie zaznaczając kolorem ogniska, które mogą być użyte do wyliczenia parametrów MTV/TLG pozwalających na ocenę obciążenia guzem. Algorytm stosujący najnowszej generacji algorytmy AI. Oprogramowanie działające w trybie „offline”. Licencje dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Technologia EQ-PET do porównywania wartości SUV z badaniami wykonanymi na innych aparatach PET, w innych parametrach rekonstrukcji, o udokumentowanym naukowo ograniczeniu zmienności (zależności od aparatu/rekonstrukcji) SUV do poniżej 20%. Licencje dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość porównywania badań PET, SPECT, CT, MR. Automatyczna rejestracja, synchronizacja, przewijanie badań, z możliwością ręcznej korekty wyrównania. Porównywanie badań PET/CT i SPECT/CT w hybrydowych widokach 3D VRT. Licencje dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Kolorowa wizualizacja wysegmentowanych zmian w 3D odzwierciedlająca różnicę pomiędzy badaniem bieżącym a poprzednim (trending), tj. np.: na zielono: oznacza zmniejszenie w odniesieniu do badania poprzedniego, na żółto: bez zmian, na czerwono: powiększenie zmiany Licencje dla min. 6 jednoczesnych użytkowników (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość klasyfikacji w badaniach PET zmian w węzłach chłonnych wg klasyfikacji Deauville. Licencje dla min. 6 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Ocena objętościowych obszarów zainteresowania podczas akwizycji dynamicznych PET, generowanie krzywych czasowych aktywności (TAC) do standardowych wskaźników PET. Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Pakiet neurologiczny do analizy badań PET: bazy danych FDG, wyświetlanie i kwantyfikacja badań PET mózgu, tworzenie obrazów mózgu w 3D. powtarzalna wizualna ocena skanów mózgu z wykorzystaniem FDOPA, kwantyfikacja np. stosunku lewa/prawa i stosunku prążkowia do tła Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Rozszerzony pakiet neurologiczny do analizy badań PET. Ocena ilościowa beta-amyloidu oraz tau, wyznaczanie SUV dla obszarów zainteresowania. Ocena złogów w skali centyloidowej. Możliwość porównania z bazą danych osób zdrowych. Wbudowane bazy danych dla znaczników: florbetapir, florbetaben. Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. (licencja Producenta) | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych baz danych dla np. różnych grup wiekowych, znaczników, terapii. | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja oraz eksport objętości docelowych PTV, CTV oraz GTV do systemów planowania terapii. Licencje dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalności dla dokładnej oceny badań onkologicznych CT: automatyczna segmentacja i prezentacja w 3D zmian w badaniach CT narządów miąższowych, w tym w płucach, wątrobie oraz w węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1,1 WHO, i jej objętości możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 badań tego samego pacjenta klasyfikacja zmian zgodnie z TNM, Lung-RADS Licencje dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w badaniach CT narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany (potencjalny wskaźnik martwicy) Licencje dla min. 3 jednoczesnych użytkowników (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wykrywania guzków w płucach w badaniach CT, PET-CT, SPECT-CT. Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań płuc CT w 3D, na potrzeby rozszerzonej oceny zmian w procesie terapii, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: automatyczne załadowanie, wyświetlenie i zarejestrowanie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor – zwiększenie gęstości HU, niebieski – zmniejszenie HU) wszelkich zmian w gęstości płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU Licencje dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do analizy badań dynamicznych całego ciała (Whole-Body Dynamic) o funkcjonalnościach: przetwarzanie i przegląd obrazów parametrycznych na podstawie modelu Patlaka (Influx Rate) – Ki, wolumen dystrybucji – Vd i tempo metablizmu FDG. Licencje dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny guzów (ocena odpowiedzi na leczenie przerzutów nowotworów do kości (rak prostaty / piersi, szpiczak mnogi) oparta na ADC, wysokim b DWI. Możliwość segmentacji zmian z ręczną korektą, analiza dyfuzji whole-body za pomocą histogramów wraz z analizą ilościową i graficzną i porównanie rożnych badań, oceną funkcjonalną PET (MR OncoTrend lub zgodnie z nazewnictwem producenta) Licencje dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe wymagania dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
|  | Okres gwarancji bez żadnych wyłączeń (w tym dla elementów tj. lampa RTG, generator, detektor) – min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), testy specjalistyczne odbiorcze, akceptacyjne, wszystkie materiały niezbędne do wykonania przeglądów. Ostatni przegląd okresowy musi być wykonany nie wcześniej niż 30 dni przed końcem zakończenia gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |
|  | Opisać zaimplementowane zabezpieczenia antywirusowe stosowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego. | TAK, opisać |  |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, w tym projektu osłon stałych istniejącej pracowni izotopowej klasy II wraz z magazynem źródeł i odpadów promieniotwórczych uwzględniającego konieczność przechowywania, stosowania i magazynowania wymaganych przez producenta źródeł kalibracyjnych i fantomów oraz stosowanych w pracowni źródeł otwartch i zamkniętych. W przypadku konieczności dostosowania pomieszczeń, instalacji, środków optymalizacji narażenia do nowych projektów OR- Wykonawca wykona prace dostosowawcze. Wykonawca wykona stosowne testy, sprawdzenia i pomiary dozymetryczne potwierdzające spełnienie założeń projektu OR | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, w tym projektu osłon stałych pracowni rentgenowskiej nowoinstalowanego apartu. W przypadku konieczności dostosowania pomieszczeń, instalacji, środków optymalizacji narażenia, sygnalizacji ostrzegawczej, środków zabezpieczeń do projektu OR- Wykonawca wykona prace dostosowawcze. Wykonawca wykona stosowne testy, sprawdzenia i pomiary dozymetryczne potwierdzające spełnienie założeń projektu OR | TAK |  |  |
|  | Testy odbiorcze (akceptacyjne) aparatu PET/CT oraz urządzeń pomocniczych w zakresie wymaganym przez producenta poszczególnych elementów. Testy eksploatacyjne (specjalistyczne i podstawowe) aparatu PET/CT oraz urządzeń pomocniczych zgodnie z wymogami prawa; | TAK |  |  |
|  | Wykonawca wykona wszelkie inne pomiary, projekty, badania i oznakowanie pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory, koszty po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |