Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.32.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat SPECT/CT

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji ≥2025. | TAK |  |  |
|  | Gammakamera sprzężona ze spiralnym, wielowarstwowym tomografem komputerowym pozwalającym na wykonywanie badań diagnostycznych i korekcję obrazów radioizotopowych (korekcja pochłaniania, rozproszenia) oraz wspólnym stołem pacjenta | TAK |  |  |
|  | Gammakamera przystosowana do wykonywania niezależnych badań: Scyntygraficznych SPECT (3D): jedna pozycja łóżka oraz whole body SPECT, bramkowany SPECT oraz SPECT dynamicznych Hybrydowych SPECT/CT Diagnostycznych CT | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do generowania pochodnych obrazów planarnych z zrekonstruowanych 3D obrazów SPECT | TAK |  |  |
|  | Maksymalny zakres podłużny obszaru skanowanego SPECT/CT ≥ 170 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Komplet podpór do akwizycji pacjenta (minimum): stabilizacja głowy, uchwyt do rąk (przy badaniach SPECT), podpórki pod ramiona (przy badaniach całego ciała), pod kolana, pod głowę. Taśmy, maty unieruchamiające podczas akwizycji SPECT z rękami wzdłuż ciała. | TAK |  |  |
|  | Oferowany aparat kompletny, po zainstalowaniu gotowy do podjęcia wyszczególnionych badań medycznych bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK |  |  |
|  | Gantry |  |  |  |
|  | Zintegrowane gantry gamma kamery SPECT oraz CT | TAK |  | - |
|  | Układ pierścieniowy 12 detektorów półprzewodnikowych, z możliwością promienistego przybliżania do powierzchni ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch wszystkich detektorów umożliwiający szybkie maksymalne zbliżenie, każdego detektora niezależnie, do kształtu powierzchni ciała pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Moduły CZT detektorów przemiatają przestrzeń wewnątrz gantry ruchem wahadłowym w zakresie do ±105°, automatycznie zależnie od rozmiaru skanowanego pacjenta, wykrywanego przez czujniki konturu ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania optycznego skanu przed akwizycją, który tworzy trójwymiarową mapę pacjenta, personalizując ruch detektora i stołu dla każdego pola widzenia, w celu optymalizacji całkowitego czasu trwania badania (akwizycja + ruch dla następnej pozycji łóżka) | TAK |  |  |
|  | Monitory podglądu dostępne co najmniej od przodu gantry, prezentujące co najmniej: status części ruchomych gantry, pozycję stołu pacjenta, stan zaawansowania badania, aktualne położenie każdego z detektorów. | TAK |  |  |
|  | Ekran podglądu wyświetlania danych pacjenta i parametrów badania umieszczony na gantry | TAK |  |  |
|  | Piloty lub panele sterujące dostępne co najmniej z przodu gantry | TAK |  |  |
|  | Moduł SPECT oraz detektory NM |  |  |  |
|  | Detektor kamery oparty na materiale półprzewodnikowym (telurek kadmowo cynkowy, cadmium zinkum telluride CZT) w pełni cyfrowy, bezpośredniej konwersji promieni gamma na sygnał elektryczny, o grubości kryształu ≥ 7,00mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Wymiary osiowego pola widzenia detektora, nie mniej niż 27 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres energetyczny detektorów minimum 40 – 400 keV | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość wyboru maksymalnie do 64 niezależnych okien energetycznych zapewniających akwizycje w prawidłowym oknie energetycznym dla danego izotopu/izotopów (badania wieloizotopowe) | TAK |  |  |
|  | Możliwość badań wieloizotopowych | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna zdolność rozdzielcza (rozmiar piksela) nie więcej niż 2,46mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zogniskowana akwizycja SPECT pozwalająca na zbieranie zliczeń ze zdefiniowanej przez użytkownika objętości (Volume of Interest, VOI), a nie z całej objętości pacjenta, przydatna do małych organów takich jak serce, przytarczyce, bark etc., poprawiająca jakość obrazowania | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres ruchu wahadłowego modułów CZT przemiatającego przestrzeń wewnątrz gantry optymalizowany na podstawie danych emisji w obrazowania kości. Metoda maksymalizuje liczbę zliczeń. Przydatne w pediatrii, dla małych pacjentów, w obrazowaniu nóg itp. | TAK |  |  |
|  | Dynamiczna rozdzielczość czasowa ≤ 1s przy pełnym polu widzenia FOV | TAK, opisać |  |  |
|  | Algorytmy rekonstrukcji wysokiej jakości NM minimum: - OSEM, - Inne | TAK |  |  |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny obrazów SPECT korzystający z metody Bayesian penalized-likelihood (BSREM) | TAK |  |  |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazu oparty na głębokim uczeniu się, zaprojektowany w celu redukcji szumów obrazu bez pogarszania kontrastu i/lub rozdzielczości przestrzennej. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru bezwzględnej oceny ilościowej: - 99m Tc tło: ≥97%; - 99mTc sfera o objętości ≥11,5ml: ≥95%; | TAK, opisać |  |  |
|  | Wewnętrzna rozdzielczość energetyczna dla: - 99mTc ≤ 5.9% | TAK, opisać |  |  |
|  | Zrekonstruowana rozdzielczość przestrzenna SPECT z rozproszeniem: - centralna ≤ 4,5 mm - promieniowa ≤ 4,1 mm - styczna ≤ 3,2 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Osłony wrażliwe na kolizję na powierzchni detektorów | TAK |  |  |
|  | Kolimator |  |  |  |
|  | Dedykowany kolimator dostosowany do budowy i charakterystyki oraz wydajności detektora CZT, zamocowany na stałe bez możliwości usunięcia przez Użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Kolimator co najmniej dla energii 99mTc. Podać zakres energetyczny. | TAK |  |  |
|  | Penetracja sept (przegród) kolimatora: pochłanianie przy jednokrotnym przejściu dla piku 99mTc 140 keV ≤ 0,05 % | TAK, opisać |  |  |
|  | Moduł CT |  |  |  |
|  | Akwizycja spiralna wielowarstwowa, detektor zbudowany z nie mniej niż 24 rzędów | TAK |  |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora ≥ 50 kW | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy RTG używane w protokółach klinicznych ≥ 140 kV | TAK, opisać |  |  |
|  | Minimalne napięcie lampy RTG używane w protokółach klinicznych nie większe niż 80 kV | TAK, opisać |  |  |
|  | Minimalny prąd anody lampy RTG nie większy niż 10 mA | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny prąd anody lampy RTG nie mniejszy niż 440 mA | TAK, opisać |  |  |
|  | Modulacja prądu anody w płaszczynie xy oraz wzdłużna (oś z), w czasie rzeczywistym lub w oparciu o topogram | TAK, opisać |  |  |
|  | Dostępne systemy do redukcji dawki w tym algorytm iteracyjny do rekonstrukcji danych tomografii komputerowej działający na danych surowych | TAK |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy RTG nie mniejsza niż 6 MHU | TAK |  |  |
|  | Detektory typu stałego | TAK |  |  |
|  | Liczba submilimetrowych warstw akwizycyjnych zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu nie mniej niż 16 | TAK, opisać |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy zrekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej spiralnej nie większa niż 0,625 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne dostępne pole widzenia (FOV) nie mniejsze niż 50 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalne rekonstruowane pole widzenia (FOV) stosowane do korekcji pochłaniania równe aperturze gantry oferowanego skanera CT | TAK |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) przy wielowarstwowej akwizycji spiralnej układu lampa RTG-detektor nie dłuższy niż 0,5 s | TAK, opisać |  |  |
|  | Maksymalny czas trwania ciągłego spiralnego skanu wielowarstwowego nie krótszy niż 120 s | TAK, opisać |  |  |
|  | Długość spiralnego skanu wielowarstwowego nie mniejsza niż 180 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Szerokość skanu przeglądowego nie mniejsza niż 50 cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zakres zmienności pitch nie mniejszy niż 0,5625 ÷1,75 | TAK, opisać |  |  |
|  | Ultra-low dose CT (5 do 10 mAs) do korekcji atenuacji obniżający nawet 30-krotnie dawkę pochłoniętą w porównaniu do konwencjonalnej „low dose CT”. Podać wartości bezwzględne. | TAK |  |  |
|  | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Jeden wspólny stół dla modułów SPECT i CT | TAK |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu ≥ 200 kg | TAK, opisać |  |  |
|  | Współczynnik pochłaniania dla ruchomego blatu stołu (dla 140 [keV]) < 10% | TAK, opisać |  |  |
|  | Urządzenie dotykowe montowane na boku stołu pacjenta, używane do definiowania zakresu skanu obrazowania nuklearnego (punkt początkowy i końcowy) bez potrzeby ręcznego wprowadzania tych wartości z konsoli operatora (tzw. touch ruller) | TAK |  |  |
|  | Drugi, wymienny materac pasujący do stołu gammakamery. | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość ustawienia stołu pacjenta całkowicie wysuniętego z gantry (do pozycji „startowej”) ≤ 60 cm. | TAK, opisać |  |  |
|  | Stacja akwizycyjna |  |  |  |
|  | System akwizycyjny wraz z oprogramowaniem obsługujący moduły SPECT i CT, umożliwiający wykonywanie wolumetrycznych scyntygraficznych badań: SPECT, bramkowanych SPECT, dynamicznych SPECT oraz SPECT/CT: akwizycję przeglądanie wyników | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych kolejnych pacjentów w trakcie trwania bieżącej akwizycji | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów akwizycyjnych przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Elastyczny protokół akwizycyjny dla badań hybrydowych: najpierw CT (przydatne w przypadku skanowania dynamicznego) lub najpierw SPECT | TAK |  |  |
|  | Jeden komputer ze wspólnym interfejsem użytkownika, sterujący procesem akwizycji badań SPECT i CT, pozwalający na prezentację badań SPECT i CT, stacja dwumonitorowa | TAK |  |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM z obsługą poniższych klas: DICOM Send - wysyłanie badań DICOM Modality Worklist - otrzymywanie listy roboczej (załączyć Dicom Conformance Statement potwierdzający spełnienie powyższej funkcjonalności - dopuszczalna wersja elektroniczna i angielskojęzyczna) | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD w formacie DICOM 3.0, wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa, dedykowana, inteligentna konsola akwizycyjna umożliwiająca zdalną (na odległość) zmianę parametrów rekonstrukcji oraz spersonalizowane protokoły automatycznej rekonstrukcji mające na celu usprawnienie pracy pracowni | TAK |  |  |
|  | Technologia przeznaczona do korekcji w oparciu o tomografię komputerową CT obrazów scyntygrafii kości poprzez dostosowanie rozkładu radioizotopu przez skorelowanie ze strukturami anatomicznymi szkieletu na obrazie CT | TAK |  |  |
|  | Serwer aplikacyjny |  |  |  |
|  | Dostawa oprogramowania klinicznego wraz z serwerem aplikacyjnym (hardware’m), jeśli niezbędny i licencjami umożliwiającymi instalację, uruchomienie i poprawne działanie rozwiązania serwerowego. (rozwiązania 1 Producenta) | TAK |  |  |
|  | Dostawa 2 stacji opisowych dedykowanych dla urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do prezentacji i opracowywania i przetwarzania badań medycyny nuklearnej przy użyciu urządzeń dowolnych producentów w obrębie jednego spójnego interfejsu użytkownika. Licencja dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie ma umożliwiać przeglądanie badań multimodalnych (minimum PET/CT, PET/MR, SPECT/CT). | TAK |  |  |
|  | Możliwość fuzji obrazów w tym obrazów pochodzących z wolnostojących systemów diagnostyki obrazowej (np. CT, MR) oraz systemów hybrydowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ilościowej rekonstrukcji SPECT ze wszystkimi poprawkami na tłumienie (atenuację), rozproszenia i odpowiedzi kolimatora plus ilościowa ocena danych SPECT. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesny przegląd nieograniczonej liczby serii NM w tym serii obrazów 2D i 3D w tym samym czasie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów strukturalnych: predefiniowanych przez producenta oraz możliwość personalizacji niestandardowych raportów | TAK |  |  |
|  | Przyjazny w obsłudze konfigurowalny graficzny system oparty na interfejsie użytkownika do automatyzacji przetwarzania obrazów klinicznych, wyświetlania i innych opcji badawczych | TAK |  |  |
|  | Środowisko programistyczne dające użytkownikowi możliwość tworzenia własnych protokołów opracowania badań | TAK |  |  |
|  | Narzędzia do automatyzacji przepływu badań z możliwością skonfigurowania pod potrzeby konkretnego Zakładu (np. automatyczne rozsyłanie/usuwanie badań, pobieranie/usuwanie badań poprzednich, automatyczne konturowanie wielu serii, automatyczne generowanie wstępnie skonfigurowanych raportów, zarządzanie użytkownikami). (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Integracja z istniejącym systemem archiwizacji badań PACS | TAK |  |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie kliniczne |  |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do analizy i obróbki badań z zakresu konwencjonalnej medycyny nuklearnej, w tym dla badań hybrydowych SPECT/CT: -kości (wychwyt MDP w regionach zainteresowania) -mózgu (perfuzja) -serca (perfuzja) -nerek -renografii -płuc (wentylacja i perfuzja) wraz z automatyczną segmentacją płuc -tarczycy i przytarczycy -przewód pokarmowy Licencja dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta). | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do analizy i obróbki badań z zakresu pozytonowej tomografii emisyjnej PET/CT: -śledzenie zmian rozmiaru, kształtu i parametrów funkcjonalnych zmian patologicznych w czasie -w dowolnej sekwencji można załadować zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania -automatyczne pomiary progresji zmiany zgodnie z kryteriami: WHO, RECIST, mRECIST, PERCIST, Deauville -ocena ilościowa z możliwością wyliczenia MTV, TLG, SUV Peak -narzędzie do predefiniowania ustawień sposobów obliczania i prezentacji wyników segmentacji i śledzenie zmian nowotworów korzystając z obrazów PET/CT, SPECT/CT, i CT -współpraca z systemami diagnostyki obrazowej różnych producentów Licencja dla min. 3 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Algorytm różnicowania fizjologicznego i patologicznego wychwytu dla badań PET z wykorzystaniem FDG. Licencja dla min. 1 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Algorytm automatycznego różnicowania ognisk fizjologicznego i patologicznego wychwytu wykorzystujący metody głębokiego uczenia dla badań PSMA (zarówno PSMA PET oraz SPECT) Licencja dla min. 1 jednoczesnych użytkowników. (licencja Producenta) | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Fantom / fantomy do podstawowych testów kontroli parametrów fizycznych CT | TAK |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do testów kontroli jakości w zakresie min. testów podstawowych | TAK |  |  |
|  | Mobilne stanowisko analizy jakościowej i ilościowej wyników pomiarów QA i QC dla fizyka medycznego w postaci laptopa z oprogramowaniem biurowym. | TAK |  |  |
|  | Dozymetr osobisty czasu rzeczywistego – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Zestaw osłon osobistych dla pracowników zawierający min. 2 x fartuch ochronny (o osłonności min. 0,3 mmPb), 2x gogle lub okulary ochronne (o osłonności min. 0,5 mmPb) z ekranami bocznymi i możliwością stosowania dozymetrii TL na soczewki, 1 x rękawice ochronne (o osłonności min. 0,25 mmPb) | TAK |  |  |
|  | Monitor skażeń osobistych przeznaczony do pomiaru skażeń dłoni, stóp i odzieży. | TAK |  |  |
|  | Źródła kalibracyjne/testowe zalecane przez Producenta urządzenia do codziennej i okresowej kontroli systemu SPECT/CT pozwalające ponadto na wykonanie wszystkich wymaganych testów podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759 ). Na wyposażeniu każdego źródła 2 pojemniki osłonne do przechowywania źródła. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do dostarczenia i wymiany izotopowego źródła kalibracyjnego po upływie jego przydatności – na podstawie komunikatu zgłaszanego przez system SPET/CT. | TAK |  |  |
|  | Źródła zamknięte wraz z uchwytem mocującym do stołu oraz dwoma osłonnymi pojemnikami do przechowywania. Dostawy źródeł w trakcie trwania gwarancji po ustaleniu terminu i szczegółów dostawy z Użytkownikiem. | TAK |  |  |
|  | UPS pozwalający na bezpieczne i bezawaryjne zatrzymanie pracy i wyłączenie aparatu w przypadku zaniku zasilania. | TAK |  |  |
|  | Dostosowanie zainstalowanej komory gorącej NMC do aktualnych wymagań. Wymiana min. miernika aktywności dawki wraz z wzorcowaniem, wykonanie przeglądu kontroli działania po uruchomieniu aparatu SPECT/CT. | TAK |  |  |
|  | Integracja systemu SPECT/CT z posiadanym przez Zamawiającego systemami PACS (PIXEL). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie konieczne niczym nieograniczone licencje wieczyste na oprogramowanie tak by ostatecznie przesyłać i pobierać dane, obrazy, opisy, rekonstrukcje do/z systemu PACS/RIS Zamawiającego firmy PIXEL. | TAK |  |  |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe personelu medycznego (lekarze, fizycy, technicy elektroradiologii) w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres min 4 dni roboczych. | TAK |  |  |
|  | Szkolenie zaawansowane w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego przez okres min. 8 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |  |
|  | Szkolenia obejmujące SPET/CT będący przedmiotem dostawy w zakresie jego obsługi podstawowej i zawansowanej w zakresach dla inżynierów działu aparatury, a także podstawowe czynności nadzoru serwisowego realizowanego przez Użytkownika. Szkolenia będą wykonane w siedzibie Zamawiającego i w miejscu zainstalowania SPET/CT. | TAK |  |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe wymagania dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
|  | Okres gwarancji bez żadnych wyłączeń (w tym dla elementów tj. lampa RTG, generator, detektor) – min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), testy specjalistyczne odbiorcze, akceptacyjne, wszystkie materiały niezbędne do wykonania przeglądów. Ostatni przegląd okresowy musi być wykonany nie wcześniej niż 30 dni przed końcem zakończenia gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |
|  | Opisać zaimplementowane zabezpieczenia antywirusowe stosowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego. | TAK, opisać |  |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, w tym projektu osłon stałych istniejącej pracowni izotopowej klasy II wraz z magazynem odpadów promieniotwórczych uwzględniającego konieczność przechowywania stosowania i magazynowania wymaganych przez producenta źródeł kalibracyjnych i fantomów oraz stosowanych w pracowni źródeł otwartch i zamkniętych. W przypadku konieczności dostosowania pomieszczeń, instalacji, środków optymalizacji narażenia do nowych projektów OR- Wykonawca wykona prace dostosowawcze. Wykonawca wykona stosowne testy, sprawdzenia i pomiary dozymetryczne potwierdzające spełnienie założeń projektu OR. | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, w tym projektu osłon stałych pracowni rentgenowskiej nowoinstalowanego apartu. W przypadku konieczności dostosowania pomieszczeń, instalacji, środków optymalizacji narażenia, sygnalizacji ostrzegawczej, środków zabezpieczeń do projektu OR- Wykonawca wykona prace dostosowawcze. Wykonawca wykona stosowne testy, sprawdzenia i pomiary dozymetryczne potwierdzające spełnienie założeń projektu OR. | TAK |  |  |
|  | Testy odbiorcze (akceptacyjne) aparatu SPECT/CT oraz urządzeń pomocniczych w zakresie wymaganym przez producenta poszczególnych elementów. Testy eksploatacyjne (specjalistyczne i podstawowe) aparatu SPEC/CT oraz urządzeń pomocniczych zgodnie z wymogami prawa. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca wykona wszelkie inne pomiary, projekty, badania i oznakowanie pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory, koszty po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |