Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.36.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat USG – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 65 kg | TAK, opisać |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | TAK, opisać |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Dynamika systemu min 180 dB | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | TAK |  |
|  | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | TAK |  |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | TAK |  |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | TAK |  |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) - moduł Wi-Fi | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania min 1,5 cm - 30 cm | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min 550 sekund | TAK, opisać |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | TAK, opisać |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s - 490 cm/s | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - pęcherz - nerkę - jądra | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | TAK |  |
|  | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno - biały | TAK |  |
| Głowica convex |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 2,5-6,0 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | TAK, opisać |  |
|  | Przystawka biopsyjna– 2 szt. | TAK |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
| Głowica rektalna dwupłaszczyznowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 5,0-10,0 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | TAK |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy - 3 sztuki) | TAK |  |
|  | Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | TAK, opisać |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 6,0-12,0 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | TAK, opisać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy | TAK, opisać |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel. Zakup licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK, opisać |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie) | TAK, opisać |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w automatach myjąco-dezynfekujących (preferowana dezynfekcja termiczna 90°C/5 minut, środek myjący Neodisher Advance. Wyłącznie w przypadku wyrobów termowrażliwych maszynowe przygotowanie asortymentu z wykorzystaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej do 60°C z użyciem środka dezynfekcyjnego Neodisher Septo DN), możliwość sterylizacji wysokotemperaturowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem w temperaturze 134°C/5.3 minut lub 121°C/15 minut lub w przypadku wyrobów termowrażliwych możliwość sterylizacji niskotemperaturowej przy zastosowaniu plazmy w systemie Sterrad 100NX. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokoumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE | TAK |  |