Załącznik nr 2_część_1 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Autoklaw – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK |  |
|  | Urządzenie minimum klasy B | TAK, Podać |  |
|  | System Kontroli Czystości | TAK |  |
|  | Cyfrowy i Papierowy system identyfikalności | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy minimum 7 cali | TAK |  |
|  | Wybór minimum 5 różnych cykli typu B | TAK |  |
|  | Wybór minimum 2 różnych cykli typu S | TAK |  |
|  | Wybór minimum 2 różnych cykli typu N | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 3 różnych typów drukarek do drukowania paragonów lub etykiet termicznych z danymi lub kodami kreskowymi | TAK |  |
|  | Zintegrowany konduktometr | TAK |  |
|  | Program próżniowy | TAK |  |
|  | Program Helixa | TAK |  |
|  | Program Bowie-Dick | TAK |  |
|  | Dostępne cykle typu B (121°, 134°, 134° Prion) | TAK |  |
|  | Dostępne minimum 2 cykle szybkie (134°, 134° Prion) zgodne z normą EN 13060 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania cykli N (N134, N121) i S (S134, S121) aktywowanych hasłem | TAK |  |
|  | Programowanie rozpoczęcia cyklu sterylizacji | TAK |  |
|  | Ustawienie przypomnienia o uruchomieniu programów testowych zgodnie z żądanym interwałem czasowym | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego poboru wody z demineralizatora lub odwróconej osmozy i automatycznego spustu wody zużytej do kanalizacji | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny minimum Klasy IIb | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość maksymalna 46 cm, wysokość maksymalna 46 cm, głębokość maksymalna 61 cm | TAK, Podać |  |
|  | Masa pustego urządzenia z koszem i tacami maksymalnie 51 kg | TAK, Podać |  |
|  | Pojemność minimum 24 litry | TAK, Podać |  |
|  | Napięcie zasilania 230 V ¦ 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Łączność Ethernet, USB, WiFi, | TAK |  |
|  | Uchwyt na tace o wymiarach: szerokość maksymalna 19,5 cm, wysokość maksymalna 19,5 cm, głębokość maksymalna 61,0 cm | TAK, Podać |  |
|  | Tace ( 5 sztuk) o wymiarach: szerokość maksymalna 18,5 cm, wysokość maksymalna 2,0 cm, głębokość maksymalna 38,0 cm | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji | TAK, Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |