Załącznik nr 2_część_10 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Drobny sprzęt medyczny

Ciśnieniomierz – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie medyczne | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy, LCD wyświetlający min. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, tętno. Możliwość wyświetlenia godziny oraz daty. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia: min. 0-299 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna: min. 40-180 uderzeń/min | TAK |  |
|  | Dokładność: ciśnienie min. ± 3 mmHg, tętno ± 5% | TAK |  |
|  | Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Wskaźnik błędu z powodu ruchu podczas pomiaru. | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania nieregularnego tętna występującego przy arytmii | TAK |  |
|  | Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu | TAK |  |
|  | 2 niezależne tory pamięci (min. 2 x 60 pomiarów z datą i godziną) | TAK |  |
|  | Funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników z 10 minut | TAK |  |
|  | Energooszczędny – min. 1000 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych | TAK |  |
|  | Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA oraz zasilacz sieciowy (w komplecie) | TAK |  |
|  | Waga ciśnieniomierza: maks. 350 g bez baterii | TAK |  |
|  | W komplecie mankiet dla ramion o obwodzie min. 22-42 cm – 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |

Glukometr – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy od minimum 10 mg/dL do minimum 600 mg/dL, (od minimum 0,55 mmol/L do minimum 33,3 mmol/L) | TAK, Podać |  |
|  | Dwie jednostki pomiarowe mg/dL oraz mmol/L | TAK |  |
|  | Czas wykonania testu maksymalnie 5 sekund | TAK |  |
|  | Waga maksymalna 50 g | TAK, Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |

Pulsoksymetr  – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość wykonywania zarówno pojedynczego pomiaru jak i ciągłego monitorowania SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2,4 cala o rozdzielczości minimum: 320 x 240 | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość regulacji alarmów dźwiękowych i wizualnych | TAK |  |
|  | W trybie ciągłym pamięć obsługuje przechowywanie minimum 96 godzin trendów danych dla pojedynczego pacjenta | TAK |  |
|  | W trybie pojedynczego pomiaru pamięć obsługuje minimum 4000 zestawów danych dla 1- 99 identyfikatorów pacjenta | TAK |  |
|  | Eksport danych pacjentów do komputera przy użyciu kabla komunikacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji baterii litowych-jonowych lub alkalicznych AA. | TAK |  |
|  | Automatyczne czuwanie i wyłączanie | TAK |  |
|  | Wykluczenie alarmu w przypadku odłączonej sondy | TAK |  |
|  | Automatyczne przydzielanie identyfikatora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość włączania progów alarmowych | TAK |  |
|  | - Możliwość przesyłania danych w czasie rzeczywistym za pomocą technologii IR | TAK |  |
|  | W zestawie sonda dla dorosłych wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wyświetlania standardowego lub wykresu | TAK |  |
|  | Przebieg pletyzmograficzny Trace 1 | TAK |  |
|  | Dwufunkcyjne złącze do podłączenia czujnika SpO2 i przewodu do transmisji danych | TAK |  |
|  | Interfejs zasilania DC: ładowarka do akumulatora litowo-jonowego | TAK |  |
|  | Zasilanie zasilaczem DC: napięcie wejściowe 5V, prąd 1,2 A | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2: od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania: maksimum 1 s | TAK |  |
|  | Czas średniego próbkowania od 7s do 11 s | TAK |  |
|  | Częstotliwość tętna od minimum 18 bpm do minimum 300 bpm | TAK |  |
|  | Rodzaj ochrony: klasa II z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym | TAK |  |
|  | Stopień ochrony : BF (odporny na defibrylację) | TAK |  |
|  | Stopień wodoodporności minimum IPX 2 | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |

Termometr elektroniczny do pomiarów zewnętrznej temperatury ciała  – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie medyczne | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru: bezdotykowa | TAK |  |
|  | Odległość w trakcie pomiaru od 5 cm do maksimum 8 cm od środka czoła | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury na czole: od minimum 35,1°C do minimum 42,9°C | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru na powierzchni: od minimum 0,0°C do minimum 93°C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru na czole ±0,2°C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru na powierzchni ±0,1°C | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru temperatury ciała, powierzchni oraz otoczenia | TAK |  |
|  | Pamięć 10 ostatnich pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru temperatury w stopniach °C i °F | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach | TAK |  |
|  | Zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) | TAK |  |
|  | Waga maksymalna 76 g | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne 136 cm x 77 cm x 38 cm | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |