Załącznik nr 2_część_12 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | Tak |  |
|  | Autotest urządzenia przy uruchamianiu | Tak |  |
|  | Szybkość infuzji ustawiana w zakresie nie gorszej niż: - co 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99ml/h, - co 1 ml/h w zakresie 100– 1200 ml/h. | Tak |  |
|  | Dokładność podaży nie gorsza niż 3% | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymywania pracy pompy | Tak |  |
|  | Programowanie objętości całej infuzji. | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji - minimum 10 poziomów | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania dawki bolusowej podawanej z dużą szybkości w dowolnym czasie infuzji. | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim). | Tak |  |
|  | Możliwość dodania strzykawki na życzenie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Alfanumeryczny wyświetlacz wskazujący podstawowe parametry pracy: - rodzaj strzykawki, - prawidłowe zamocowanie strzykawki, - prędkość przepływu, - podana objętość, - rodzaj zasilania, przyczynę alarmu | Tak |  |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu podawane w języku polskim. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V i akumulatorowe pozwalające na pracę przez min. 10 godz. przy infuzji 5ml/godz. | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji przez porty RS232, Ethernet | Tak |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
|  | Obudowa zabezpieczająca pompę przed zalaniem, w całości wykonana z materiałów odpornych na korozję | Tak |  |
|  | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących bez konieczności demontowania uchwytu mocującego. | Tak |  |
|  | Masa całkowita pompy max. 2,5 kg | Tak |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła pompy | Tak |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |
|  | Możliwość programowania infuzji z nazwą leku | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |