Załącznik nr 2_część_2 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

EKG z funkcją przesyłania danych – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Aparat 3,6,12 kanałowy | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar HR | TAK |  |
|  | Wyświetlacz HD minimum 10” pojemnościowy panel dotykowy nie dopuszcza się EKG w formie tabletu | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | TAK |  |
|  | Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min. 210 mm | TAK |  |
|  | Pamięć min. 100 000 badań | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100 | TAK |  |
|  | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; | TAK |  |
|  | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 | TAK |  |
|  | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40; 45; 75; 100; 150 | TAK |  |
|  | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB | TAK |  |
|  | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut | TAK |  |
|  | Profil manualny | TAK |  |
|  | Profil automatyczny | TAK |  |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 /32 000 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej | TAK |  |
|  | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 | TAK |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | TAK |  |
|  | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud, CSV, SCP, DICOM | TAK |  |
|  | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system wysiłkowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG | TAK |  |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie | TAK |  |
|  | Waga max. 3,7 kg ( z baterią ) | TAK |  |
|  | Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie : 1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., dedykowany wózek pod aparat | TAK |  |
|  | Integracja z posiadającym przez Zamawiającego systemem medycznym PASC/RIS firmy Pixel lub HIS - AMMS firmy Asseco. Zakup licencji i koszt konfiguracji po stronie Wykonawcy. | TAK, Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |