Załącznik nr 2_część_3 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Fotel do chemioterapii – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Mobilny fotel do chemioterapii sterowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Fotel mobilny, podstawa jezdna wyposażona w koła o średnicy min. 100 mm z centralną blokadą kół | TAK |  |
|  | Podstawa osłonięta w całości obudową z tworzywa ułatwiającą dezynfekcję oraz utrzymanie wysokiego poziomu higieny | TAK |  |
|  | Leże 3 segmentowe, wypełnienie segmentów w postaci materacy z widocznymi przerwami eliminującymi ryzyko powstania naprężeń i szybszego zużywania się. Nie dopuszcza się jednego, wspólnego materaca na 2 lub 3 segmentach leża | TAK |  |
|  | Siedzisko, oparcie pleców oraz segment nożny pokryte tkaniną zmywalną | TAK |  |
|  | Tapicerka – poszycie odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV | TAK |  |
|  | Wymiary leża 220 x 60 cm (+/- 5 cm) | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary całkowite nie więcej niż 230 x 90 cm | TAK, opisać |  |
|  | Materac o wysokości min. 8 cm z wypełnieniem w postaci z dwuwarstwowej pianki zapewniającej komfort podczas długich zabiegów | TAK, opisać |  |
|  | Fotel wyposażony w odejmowalną podporę głowy zwiększającą komfort pacjenta podczas długich zabiegów | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w pilot przewodowy umożliwiający osobną regulację: - segmentu oparcia pleców, - segmentu siedziska, - segmentu nożnego, - wysokości siedziska, - odległości/wysokości podnóżka | TAK |  |
|  | Pilot posiadać powinien dodatkowo dedykowane przyciski w celu łatwego uzyskania pozycji: - zabiegowej (krzesełkowej) - pozycji Trendelenburga Pozycja szokowa powinna być dodatkowo oznaczona (inny kształt lub kolor niż pozostałe przyciski). | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie min. 10° do 70° | TAK, opisać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie min. 0° do 25° | TAK, opisać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu nóg w zakresie min. -25° do 25° | TAK, opisać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie min. 57 cm do 73 cm | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji Trendelendurga w zakresie min. 00 do 10° | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ustawienia całego fotela w pozycji poziomej / leżącej (równolegle do podłogi) i uzyskanie pozycji stołu zabiegowego | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w: - regulowany elektrycznie podnóżek (pod stopy) umożliwiający dostosowanie jego ułożenia do różnej grupy / wysokości pacjentów | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w: - podłokietniki bezszwowe o anatomicznym kształcie, zintegrowane z segmentem oparcia pleców o wymiarach min. 55 x12 cm | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podnoszenia podłokietników w celu umożliwienia swobodnego wejścia na fotel przez pacjenta | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie fotela min. 250 kg | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna waga fotela bez wyposażenia 100 kg | TAK, opisać |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: Przezroczysty pokrowiec na całej sekcji nóg ułatwiający utrzymanie fotela w czystości – 2 szt. dla całej dostawy Blat boczny zintegrowany z fotelem, montowany do szyny po obu stronach fotela – 2 szt. dla całej dostawy | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |