Załącznik nr 2_część_6 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Lodówka z 3 szufladami do zamrożenia do - 20 – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafowa z dwiema niezależnymi sekcjami – chłodziarką i zamrażalnikiem. Każda sekcja otwierana oddzielnymi drzwiami. | TAK |  |
|  | Drzwi chłodziarki z wbudowanym, szklanym oknem obserwacyjnym. | TAK |  |
|  | Pojemność komory chłodziarki: 170 - 190 litrów | TAK |  |
|  | Pojemność komory zamrażalnika: 80 - 90 litrów | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość 510 mm, głębokość 640 mm, wysokość 1810 mm | TAK, Podać |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne chłodziarki: szerokość 430 mm, głębokość 510 mm, wysokość 900 mm | TAK, Podać |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne zamrażalnika: szerokość 390 mm, głębokość 500 mm, wysokość 410 mm | TAK, Podać |  |
|  | Zakres nastawy temperatury chłodzenia: od minimum +2°C do minimum +14°C | TAK, Podać |  |
|  | Zakres nastawy temperatury mrożenia: od minimum -20°C do minimum -30°C. | TAK, Podać |  |
|  | Naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze | TAK |  |
|  | Sekcja chłodnicza z energooszczędnym kompresorem wykonanym w technologii inwerterowej z automatycznym dostosowaniem wydajności do aktualnego stanu urządzenia. | TAK |  |
|  | Półki lub szuflady w chłodziarce wykonane ze szkła | TAK |  |
|  | Półka lub szuflada w zamrażalniku stalowa, ażurowa | TAK |  |
|  | Liczba półek lub szuflad w chłodziarce minimum 3 sztuki | TAK, Podać |  |
|  | Liczba półek lub szuflad w zamrażalniku minimum 1 sztuka | TAK, Podać |  |
|  | Sekcja chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem oraz oświetleniem LED | TAK |  |
|  | Chłodziarka i zamrażalnik programowane z pojedynczego, wspólnego panelu kontrolnego. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie aktualnej temperatury w chłodziarce i w zamrażalniku. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z przyciskami membranowymi oraz ekranem typu OLED umożliwiającym wyświetlanie komunikatów tekstowych. | TAK |  |
|  | Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. Port powinien znajdować się na panelu kontrolnym urządzenia. | TAK |  |
|  | Chroniona indywidualnym hasłem użytkownika funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie nastaw. | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa: przekroczenia i spadku temperatury (z regulowanymi progami) oraz otwarcia drzwi (z regulowanym czasem zwłoki) | TAK |  |
|  | System automatycznej diagnostyki do szybkiej identyfikacji usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych. | TAK |  |
|  | Fabrycznie wykonane porty kablowe (oddzielny port dla chłodziarki i zamrażalnika) | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom generowanego hałasu: 41 dB | TAK |  |
|  | Drzwi zamykane na klucz. Pojedynczy zamek blokujący jednocześnie dostęp do chłodziarki i zamrażarki. | TAK |  |
|  | Kółka transportowe ułatwiające relokację urządzenia (4 sztuki w tym dwa z dodatkowymi stopkami do stabilizacji i poziomowania). | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury (osobny dla chłodziarki, osobny dla zamrażarki) z rejestratorem temperatury kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemem Protech Cloud. Rejestrator wyposażony w gniazdo internetowe (RJ-45) | TAK |  |
|  | Świadectwo wzorcowania rejestratora temperatury | TAK |  |
|  | Detektor/czujnik braku zasilania kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Protech Cloud. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |