Załącznik nr 2_część_7 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Wirówka z chłodzeniem – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK |  |
|  | Siła wirowania rcf minumum 3000 x g | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie minimum 100 rpm do minimum 4400 rpm, ze skokiem nie większym niż 100rpm | TAK, Podać |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 380W | TAK, Podać |  |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 25 sekund | TAK, Podać |  |
|  | Czas zatrzymania rotora maksymalnie 25 sekund | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 6 rotorów | TAK, Podać |  |
|  | Rotor uchylny | TAK |  |
|  | Możliwość wirowana, co najmniej 4 probówek 100ml lub 30 probówek 15ml | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie od 0 do minimum 99 minut | TAK, Podać |  |
|  | Waga urządzania maksymalnie 35kg | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury, od minimum -9 oC do minimum +40 oC | TAK, Podać |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą maksymalnie 60cm | TAK, Podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość ) nie większe niż 38 x 58 x 27 cm | TAK, Podać |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania minimum dwóch programów wirowania | TAK |  |
|  | Wirówka posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
|  | Urządzenie nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | TAK |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności | TAK |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | TAK |  |
|  | Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw | TAK |  |
|  | W zestawie rotor na 4 kosze po 100ml(kosze na probówki w zestawie) z adapterami pozwalającymi na wirowanie probówek okrągłodenych o średnicy: 13mm,16mm i 12,5 mm x wysokość probówek 100mm, probówek stożkowych 15ml o wymiarach 17,2 x 121mm | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga kwalifikacji IQ/OQ wirówki przez autoryzowany serwis producenta | TAK, Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |