Załącznik nr 2_część_8 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Zamrażarka niskotemperaturowa -80°C  – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK |  |
|  | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa komory minimum 330 litrów | TAK, Podać |  |
|  | Zakres kontroli temperatury: od minimum -50°C do minimum -86°C | TAK, Podać |  |
|  | Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne:, szerokość 750 mm, głębokość 870 mm, wysokość 1830 mm | TAK, Podać |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 490 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1140 mm | TAK, Podać |  |
|  | Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Minimum 3 jednolite, nieperforowane półki ze stali nierdzewnej. | TAK, Podać |  |
|  | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (maksymalnie 2 szt.) | TAK, Podać |  |
|  | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w minimum 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. | TAK |  |
|  | Dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z wyświetlaczem LED. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny umiejscowiony poza drzwiami zamrażarki (możliwość podglądu parametrów w trakcie załadunku/rozładunku komory). | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C), zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) oraz zanieczyszczenia filtra skraplacza. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (10, 30 lub 60 minut oraz wyciszenie permanentne). | TAK |  |
|  | Funkcja zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych i rekomendowania ich wymiany (przynajmniej 2 komponenty: bateria zasilająca alarm zaniku napięcia oraz silnik wentylatora chłodzącego skraplacz). | TAK |  |
|  | Automatyczna diagnostyka usterek (tekstowa lub poprzez kody błędów). | TAK, Podać |  |
|  | Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przed przypadkowymi zmianami parametrów. | TAK |  |
|  | Fabrycznie wykonane 3 porty kablowe o średnicy minimum 15 mm. | TAK |  |
|  | Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC. | TAK |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Waga urządzenia maksimum 250 kg. | TAK, Podać |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Backup CO2 (butla z dwutlenkiem węgla medycznym o wadze minimum 26 kg) | TAK, Podać |  |
|  | Minimum dwa czujniki temperatury z rejestratorem temperatury kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemem Protech Cloud. Rejestrator wyposażony w gniazdo internetowe (RJ-45) | TAK, Podać |  |
|  | Świadectwo wzorcowania rejestratora temperatury | TAK |  |
|  | Detektor/czujnik braku zasilania kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Protech Cloud. | TAK, Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |