Załącznik nr 2_część_9 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Zestaw AED-Wyposażenie-Rejestracja – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK |  |
|  | Defibrylator półautomatyczny | TAK |  |
|  | Energia wstrząsu dla osoby 150 J | TAK, Podać |  |
|  | Wydawane komendy głosowe | TAK |  |
|  | Metronom | TAK |  |
|  | Pojemność baterii minimum 200 wyładowań | TAK |  |
|  | Okres trwałości elektrod minimum 30 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Język komunikatów: polski oraz minimum 10 innych języków | TAK |  |
|  | Ciężar maksymalny 2,4 kg | TAK, Podać |  |
|  | Stopień ochrony IP minimum IP55 | TAK, Podać |  |
|  | Fala defibrylacji e-cube dwufazowa | TAK |  |
|  | Zasilane bateryjne | TAK |  |
|  | Przechowywanie danych na karcie SD | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne 26 cm x 25,6 cm x 6,95 cm | TAK, Podać |  |
|  | Zakres temperatury pracy od minimum 0°-minimum 50°C | TAK |  |
|  | Zestaw tablic informacyjnych | TAK |  |
|  | Szafka na defibrylator zamykana magnetycznie | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system minimum 60 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy | Podać |  |