Załącznik nr 2 do  SGA.261.11.2026  

Opis przedmiotu zamówienia 
„Obsługa serwisowa zaklejarki FILM Coverslipper  – okres 24 miesięce” 
(zaklejarka sn: 47420985-0116, ,  rok produkcji 2017, producent: Sakura),   
Zakres obsługi 
Przeglądy okresowe:

· Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – przynajmniej jeden przegląd w każdym roku trwania kontraktu.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

· Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

· Inspekcja zużycia części.
· Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli wymagane).
· Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.
· Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 
· Dokumentacja przeglądów
· Harmonogram przeglądów dostosowany do istniejącej dokumentacji Zamawiającego.
· Wymiana dedykowanego zestawu PM.
Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

· Sprawdzenie jakości. 

· Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej
· Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
Wsparcie serwisowe/aplikacyjne
· Wsparcie serwisowe do diagnostyki i napraw uszkodzeń ( telefon, email)

· W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu

· Doradztwo w zakresie aplikacji - porady telefoniczne.

Naprawy
· Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera 
· W przypadku awarii urządzenia w trakcie prowadzenia reakcji i stwierdzeniu konieczności wymiany części wykonawca przedstawi ofertę płatną na wymianę części i roboczogodzin, (koszt dojazdu nie będzie liczony). 
· Usuwanie usterek (o ile nie wymagają części zamiennych) 
· Diagnozowanie błędów,
· Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
· Dokumentacja interwencji serwisowych.
Modyfikacje

· Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

· Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego (w ramach posiadanej wersji) oraz modyﬁkacji urządzenia.
Części zamienne

· Umowa nie obejmuje części zamiennych poza częściami wymaganymi w przeglądach okresowych. 

· Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
Obsługa serwisowa

· Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu (mail)
· Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 4 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 do 17:00. Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się m.in. telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem aparatu.

· W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie: 
· dla awarii zgłoszonej w przypadku gdy aparat nie pozwala na uzyskiwanie żadnych wyników - rozpoczęcie naprawy do 2 dnia roboczego;

· Jeżeli do naprawy będą wymagane części zamienne Zamawiającemu zostanie przedstawiona niezwłocznie oferta na części zamienne i czynności serwisowe będą kontynuowane po akceptacji oferty.

· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie  2 dni roboczych dla napraw nie wymagających części zamiennych. Termin liczony jest od momentu zgłoszenia.
· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie  2 dni roboczych dla napraw wymagających części zamiennych dostępnych na terenie Polski . Termin liczony jest od momentu akceptacji oferty przez Zamawiającego.
· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i  do 28 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE, Termin liczony jest od momentu akceptacji oferty na części zamienne
Inżynierowie świadczący serwis posiadają dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta, lub dokumentem równoważnym.
Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnej sprawności działania systemu przez cały okresu trwania kontraktu w miejscu jego położenia w cenie umowy obsługi serwisowej.

· Gwarancja na wymienione części, elementy, podzespoły obowiązuje do końca trwania kontraktu jednak nie krócej niż 90 dni od daty wymiany.

1

