Załącznik nr 2 do  SGA.261.12.2026  

Opis przedmiotu zamówienia 
Łóżko medyczne– 10 szt.
	Lp.
	Parametry urządzenia
	Wymagana wartość parametru

	
	Parametry ogólne
	

	1. 
	Producent.
	Podać

	2. 
	Model/typ.
	Podać

	3. 
	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe -  fabrycznie nowe, rok produkcji ≥2025.
	TAK


	4. 
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny.
	TAK

	5. 
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki.
	TAK

	6. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	TAK

	7. 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) 

· Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000)
	TAK

	8. 
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. 
	TAK

	9. 
	Zasilanie elektryczne  230 V. Przewód zasilający skrętny. Kabel wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka. Łóżko wyposażone w akumulator.
	TAK

	10. 
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353.
	TAK

	11. 
	Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-72° (± 2)

- segment uda 0-34° (± 2°),

- kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°),

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°),

- regulacja segmentu podudzia – ręczna   mechanizmem zapadkowym.

Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych.
	TAK

	12. 
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:

330 mm do 830 mm (± 30 mm).
	TAK

	13. 
	Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund.
	TAK

	14. 
	Łóżko wyposażone w sterowanie umieszczone w barierkach bocznych od strony wewnętrznej dedykowane dla pacjenta i zewnętrznej dedykowane dla personelu medycznego.

Funkcja CPR elektryczna  oraz antyszokowa dostępna na panelu zewnętrznym.

Możliwość ograniczania blokowania funkcji z panelu zewnętrznego.

Funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana na panelu wewnętrznym jak i zewnętrznym w barierkach.
	TAK

	15. 
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego  szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym.

Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd)

Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.

Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. 
	TAK

	16. 
	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg.
	TAK

	17. 
	Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz  promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. Łóżko wyposażone w lampkę pod leżem, dające poświatę w nocy.
	TAK

	18. 
	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa  z możliwością blokowania  przed niezamierzonym wypadnięciem  w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorowymi wklejkami.
	TAK

	19. 
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne 

z normą medyczną ICE 60601-2-52.

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatycznie. 

Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.

Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  minimum 39 cm.  

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.

Barierki zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża.
	TAK

	20. 
	Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra.
	TAK

	21. 
	W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	TAK

	22. 
	Leże w części środkowej wyprofilowane w  celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym  leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka.
	TAK

	23. 
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
	TAK

	24. 
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 180  mm.
	TAK

	25. 
	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg 
	TAK

	26. 
	Możliwość montażu wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża)
	TAK

	27. 
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień z min. 6 kolorów.
	TAK

	28. 
	Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wykonany z zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12cm, gęstości min 40 kg/m3 i twardości min. 4.1 kPa (+/-10%). Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w  zamek w kształcie litery „C” z możliwością prania w temp do 95°C, oraz suszenia w temp. do 100°C. Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek.
	TAK

	29. 
	Elementy wyposażenia łóżka:

- wysięgnik z uchwytem ręki wraz z haczykami na płyny infuzyjne

- wieszak kroplówki 


	TAK

	
	Pozostałe wymagania


	

	30. 
	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego – min. 36 miesiące
	TAK

	31. 
	Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji.
	TAK

	32. 
	Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : 

- częstotliwość przeglądów

- wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)

- wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany.
	TAK

	33. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
	TAK

	34. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
	TAK

	35. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów.
	TAK

	36. 
	Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi.
	TAK


2

