Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.13.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Sprzęt endoskopowy

- Myjnia endoskopowa – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
|  | Urządzenie spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Dwie niezależne komory myjące wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Pokrywa komory zawierająca uszczelnienie, wyposażona w natryskowe ramię obrotowe. | TAK |  |
|  | Myjnia składająca się z dwóch niezależnie działających sekcji: lewej i prawej, obsługiwanych przy pomocy wspólnego panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Otwieranie komory bez używania rąk, za pomocą przycisku nożnego. | TAK |  |
|  | System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków. | TAK |  |
|  | Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu. | TAK |  |
|  | Wewnątrz komory tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą. | TAK |  |
|  | Załadunek endoskopów od góry. | TAK |  |
|  | Komora zawiera minimum 7 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno, wraz z separatorem kanałów. | TAK |  |
|  | Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja dwóch endoskopów w niezależnych komorach. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia procesu równocześnie w obu komorach lub asynchronicznie. | TAK |  |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja wszystkich rodzajów i modeli endoskopów elastycznych, pochodzących od różnych producentów. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola przepływu oraz ciśnienia niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu. | TAK |  |
|  | Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. Rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu jak czas, temperatura i dozowanie preparatu dezynfekcyjnego. | TAK |  |
|  | Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli. | TAK |  |
|  | Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka dezynfekcyjnego. | TAK |  |
|  | Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podłączenia endoskopu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia blokady przepływu w kanale endoskopu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres. | TAK |  |
|  | Minimum 6 pomp roztworów roboczych na jedną komorę, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego. | TAK |  |
|  | Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu. | TAK |  |
|  | Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną lub wodą zmiękczoną. | TAK |  |
|  | Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego. | TAK |  |
|  | Myjnia zwalidowana z preparatami chemicznymi rekomendowanymi przez producenta. Wbudowany system RFiD zabezpieczający przed możliwością podłączenia niewłaściwych środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania autodezynfekcji termicznej i chemicznej. | TAK |  |
|  | Autodezynfekcja termiczna myjni nie dłuższa niż 90 min., autodezynfekcja chemiczna myjni nie dłuższa niż 30 min. | TAK |  |
|  | Program autodezynfekcji chemicznej dostosowany tylko do środka dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego. Nie dopuszcza się urządzeń umożliwiających przeprowadzenie autodezynfekcji chemicznej z użyciem preparatu na bazie aldehydów. | TAK |  |
|  | Możliwość opóźnionego startu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu oraz autodezynfekcji urządzenia. | TAK |  |
|  | Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach. Nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia, wielokrotnego stosowania. | TAK |  |
|  | Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni, w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm o polu powierzchni min. 2 300 cm2 | TAK |  |
|  | Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopu. | TAK |  |
|  | Kolorystyczna informacja o aktualnym statusie urządzenia widoczna na pasku wskaźnikowym LED umieszczonym na obudowie myjni. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego. | TAK |  |
|  | Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację co najmniej 100 użytkowników, 200 endoskopów oraz 50 specjalistów. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników. | TAK |  |
|  | Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, maksymalny czas trwania procesu 29 minut. | TAK |  |
|  | Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego poniżej 24 min. | TAK |  |
|  | Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem aldehydu glutarowego poniżej 29 min. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz komunikatów graficznych oraz tekstowych w języku polskim. Przekątna wyświetlacza nie mniejsza niż 7’’. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. Na wydruku muszą znajdować się takie informacje jak: - parametry procesu; - nr urządzenia; - nr procesu; - wybrany program; - wybrana komora (lewa czy prawa); - data procesu; - data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu; - czas trwania procesu; - używane kanały. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V, 50Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna moc urządzenia nieprzekraczająca 3,5 kW. | TAK |  |
|  | Wymiary myjni: - szerokość (od frontu) maks. 100cm - wysokość maks. 110cm - głębokość maks. 80cm | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji oferowanych w tym postępowaniu oraz posiadanych przez Zamawiającego endoskopów. Na wyposażeniu odpowiednie adaptery. Posiadane przez Zamawiającego typy endoskopów: EB-1975K, EG-2990i, EC-3890Fi2, TJF-Q190V, GF-UCT180, GIF-1TH190, GIF-H190, CF-H185L, CF-H190L, CF-HQ1100DL, BF-1TH1100, GIF-Q180, GIF-EZ1500 | TAK |  |
|  | Zewnętrzny zmiękczacz wody z systemem trójstopniowej filtracji. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny bojler z regulacją mocy do 6kW. | TAK |  |
|  | Zestaw startowy środków chemicznych wystarczający na przeprowadzenie min. 300 procesów. | TAK |  |
|  | Części podlegające okresowej wymianie (np. filtry) w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Instalacja wszystkich elementów myjni, dostosowanie przyłączy i wszystkie prace niezbędne do instalacji i uruchomienia myjni po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów (wraz z ofertą) | TAK/NIE |  |

- Wideogastroskop zabiegowy – 2 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami serii CV-190, CV-1500 | TAK |  |
|  | Standard obrazowania min. HDTV | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min.: 3,7 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max: 10,9 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max.: 10,0 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji: min. 140° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min: 2 - 100 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: a) w górę min.: 210° b) w dół min.: 90° c) w prawo/lewo min.: 100°/100° | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego, schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. | TAK |  |
|  | Długość robocza: min. 1030 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do płukania pola zabiegowego | TAK |  |
|  | Wodoodporne jednostopniowe złącze elektryczne endoskopu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów (wraz z ofertą) | TAK/NIE |  |

- Wideoduodenoskop – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami serii CV-190, CV-1500 | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  |
|  | Pole widzenia: min. 100° | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 4,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica końcówki: maks. 13,5 mm | TAK |  |
|  | Średnica sondy: maks. 11,5 mm | TAK |  |
|  | Zgięcia: góra/dół: min. 120°/90°; lewo/prawo: min. 90°/110° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości optycznej w zakresie: min. 5-60 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1200 mm | TAK |  |
|  | Mechanizm podwójnego blokowania prowadnika za pomocą elewatora umieszczonego w końcówce dystalnej endoskopu, współpraca z krótkimi prowadnikami | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor, min: - informacja o typie i nr ser., jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - kierunek wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi Na wyposażeniu: - jednorazowa osłona dystalna - min. 20szt., - szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki wideoduodenoskopu – min. 50 szt. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów (wraz z ofertą) | TAK/NIE |  |

4.	Wideoenteroskop jednobalonowy – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami serii CV-190, CV-1500 | TAK |  |
|  | Standard obrazowania min. HDTV | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min.: 3,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max: 9,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max.: 9,2 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji: min. 140° | TAK |  |
|  | Kierunek widzenia na wprost | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min: 3 - 100 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: a) w górę min.: 180° b) w dół min.: 180° c) w prawo/lewo min.: 160°/160° | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego | TAK |  |
|  | Jednostopniowe wodoodporne złącze elektryczne. | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca balonem enteroskopu. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego ograniczania pompowania balonu. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz informujący o stopniu napompowania balonu. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia jednostki sterującej na wózku endoskopowym. | TAK |  |
|  | Zestaw startowy do wykonania min. 5 badań. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów (wraz z ofertą) | TAK/NIE |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe wymagania dotyczące wszystkich urządzeń |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd na koniec okresu gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Naprawy dla wideoendoskopów w okresie gwarancji w pełnym zakresie bez wyjątków na rodzaj uszkodzenia (np. przegryzienie końcówki sondy, złamanie, zalanie endoskopu itp.) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta endoskopów. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  | - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (dotyczy myjni, przy dostawie) | TAK |  | - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |