Załącznik nr 2 do zapytania nr SGA.261.15.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat do biopsji stereotaktycznej	 - szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | System do biopsji stereotaktycznej oraz biopsji z użyciem tomosyntezy w pozycji leżącej na brzuchu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania procedur biopsyjnych przy użyciu systemów biopsyjnych co najmniej dwóch różnych producentów (kalibracja aparatu oraz ewentualne a | TAK |  |
|  | Stół pacjenta |  |  |
|  | Stół w pozycji horyzontalnej fabrycznie na stałe zintegrowany z urządzeniem | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu pozwalająca na wykonanie wkłucia igły do biopsji w zakresie pełnych 360 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania biopsji w projekcji CC (kranio-kaudalnej) oraz odwrócone CC (kaudo-kranialna) | TAK |  |
|  | Zakres ruchu pionowego blatu stołu min. 90 cm do 140 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne całkowite obciążenie stołu min. 170 kg | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED przestrzeni biopsyjnej pod stołem | TAK |  |
|  | Przycisk nożny pozwalający na sterowanie układem lampa - detektor oraz stolikiem dociskowym (kompresją) | TAK |  |
|  | Ramię C systemu biopsyjnego |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C min. 180˚ | TAK |  |
|  | SID min. 70 cm | TAK |  |
|  | Generator |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  |
|  | Moc generatora min. 5KW dla 34kV | TAK |  |
|  | Zakres napięć min 20kV do 45kV | TAK |  |
|  | Skok napięcia nie więcej niż co 1kV | TAK |  |
|  | Zakres mAs- min. 5 do 500mAs | TAK |  |
|  | Zakres mA min. 10 do 170mA | TAK |  |
|  | Lampa RTG |  |  |
|  | Lampa z anodą jednomateriałową | TAK |  |
|  | Materiał anody wolfram | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska max.0,3mm | TAK |  |
|  | Filtry min. 2 | TAK |  |
|  | Detektor obrazowy |  |  |
|  | Typ detektora TFT, nie dopuszcza się kamer CCD i CMOS | TAK |  |
|  | Pole obrazowania min. 14cm x 11cm | TAK |  |
|  | Wielkość piksela min. 70µm | TAK |  |
|  | Ilość linii dla obrazowania 2D i 3D min 7lp/mm | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki detektora min 400:1 | TAK |  |
|  | Skala szarości min. 12 bit | TAK |  |
|  | System prowadzenia igły oraz kompresja piersi |  |  |
|  | System prowadzenia igły oraz kompresja piersi | TAK |  |
|  | System prowadzenia igły w układzie kartezjańskim | TAK |  |
|  | Dokładność nawigowania igły z błędem nie przekraczającym ±1mm | TAK |  |
|  | Zakres kątów stereotaksji min. ±15˚ | TAK |  |
|  | Zakres kątów tomosyntezy w badaniu min. ±7,5˚ | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania biopsji w osi promieniowania oraz z kłuciem bocznym 90 stopni bez stosowania dodatkowych uchwytów, przystawek lub nakładek na detektor | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wykłucia standardowego na wkłucie boczne w dowolnym momencie bez konieczności zwalniania ucisku piersi | TAK |  |
|  | Monitor podglądu parametrów biopsji | TAK |  |
|  | Prezentacja numeryczna i graficzna prowadzenia igły oraz miejsca położenia igły | TAK |  |
|  | Zakres siły kompresji automatycznej min 200N | TAK |  |
|  | Dociski do biopsji wg. zaleceń producenta do wszystkich procedur | TAK |  |
|  | Stacja akwizycyjna |  |  |
|  | Komputer z oprogramowaniem w środowisku min. Windows 11 lub równoważny | TAK |  |
|  | Klawiatura, mysz, napęd CD/DVD | TAK |  |
|  | Pamięć obrazowa dla obrazów 2D min 180 000 obrazów | TAK |  |
|  | Pamięć obrazowa dla obrazów 3D min 5000 obrazów | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy dotykowy do sterowania funkcjami urządzenia min 17” | TAK |  |
|  | Monitor diagnostyczny do oceny zdjęć min. 2MP LCD | TAK |  |
|  | DICOM obsługujący minimum klasy: • DICOM SEND • DICOM Q/R • DICOM modality worklist • DICOM basic print | TAK |  |
|  | Stolik pod zestaw komputerowy i monitory wyposażony w koła pozwalający w łatwy sposób na zmianę położenia stacji komputerowej względem stołu biopsyjnego | TAK |  |
|  | System biopsji próżniowej i prześwietlania wycinków |  |  |
|  | Kompletny system do pobierania wycinków biopsji gruboigłowej próżniowej wraz z wbudowanym systemem do prześwietlania pobranych wycinków w trybie „real – time” (wycinek prześwietlany automatycznie i bezpośrednio po pobraniu) | TAK |  |
|  | System do pobierania wycinków i system do ich prześwietlania stanowią jedno zintegrowane urządzenie | TAK |  |
|  | System kompatybilny z oferowanym stołem | TAK |  |
|  | System mobilny, sterowany komputerowo | TAK |  |
|  | System wyposażony w moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wielkości okna biopsyjnego do pobierania wycinków w igle – co najmniej dwie wielkości | TAK |  |
|  | Wycinki pobierane do osobnych komór (nie do jednego koszyka) | TAK |  |
|  | Dedykowany pojemnik do transportowania i przechowywania pobranych wycinków | TAK |  |
|  | Pobieranie wycinków za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji przez igłę biopsyjną | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania znaczników | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu pozwalająca na bezpieczną pod względem ochrony radiologicznej pracę personelu, nie wymagająca stosowania dodatkowych osłon przed promieniowaniem | TAK |  |
|  | System komputerowy: • min. 4GB RAM • dysk twardy min. 500 GB • USB • monitor min. 15” • interfejs Ethernet/Wi-Fi | TAK |  |
|  | Obsługa DICOM min: • DicomWorklist • DicomPrint • Dicom Storage | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji min: • wyostrzenie • zmiana jasności i kontrastu • odwrócenie kolorów (pozytyw-negatyw) • powiększenie • adnotacje | TAK |  |
|  | System umożliwiający pobranie i prześwietlenie wycinku uzyskanego z trybu stereotaktycznego i tomosyntezy | TAK |  |
|  | Możliwość pracy bez prześwietlania wycinków | TAK |  |
|  | Zestaw startowy igieł umożliwiający wykonanie szkoleń (min. 10 szt.) | TAK |  |
|  | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa |  |  |
|  | Stacja dedykowana do przeglądania mammografii | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w diagnostyczny monitor opisowy o przekątnej ≥33”, rozdzielczość min 12 MP, kalibracja w standardzie DICOM lub 2 monitory diagnostyczne o przekątnej ≥ 21”, rozdzielczość min 5MP, kalibracja w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 21” | TAK |  |
|  | Komputer stacji opisowej : - dysk twardy min. 1 TB; - pamięć operacyjna RAM min. 32 GB - dedykowana karta graficzna wspierająca wyświetlane obrazy w trybie DICOM - klawiatura, mysz, napęd CD/DVD | TAK |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością min.: • DICOM Store • DICOM Modality Worklist • DICOM Basic Print, • DICOM Query/Retrieve, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: • automatyczne umieszczanie na monitorach- obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki • porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów • oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zgodne z obowiązującymi w Polsce wymaganiami dla stacji do opisywania mammografii | TAK |  |
|  | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy | TAK |  |
|  | Prawidłowe wyświetlanie badań z tomosyntezą, badań dwuenergetycznych z kontrastem, zdjęć syntetycznych 2D | TAK |  |
|  | Narzędzia umożliwiające powiększanie obrazu, wykonywanie pomiarów oraz tworzenie adnotacji na obrazie | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych profili dla wielu użytkowników pozwalających definiować sposób i kolejność wyświetlania zdjęć mammograficznych | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja na cały system min. 24 miesiące. W czasie trwania gwarancji Wykonawca wykonuje wszystkie wymagane testy akceptacyjne oraz specjalistyczne dla aparatu jak również dla monitorów. | TAK |  |
|  | Zestaw osłon indywidualnych zawierający przynajmniej: - 2x fartuch ochronny miednicowy – półfartuch rtg (0,5mmPb) | TAK |  |
|  | Zestaw fantomów niezbędnych do wykonania testów podstawowych aparatu mammograficznego, cyfrowego DR, zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Adaptery pozwalające na integrację z wymienionymi urządzeniami do biopsji próżniowej będącymi w posiadaniu Zamawiającego: • System biopsyjny BARD • System biopsyjny Mammotome Revolve | TAK |  |
|  | Komplet testów, pomiarów i dokumentów niezbędnych do odbioru aparatów przez WSSE i inne uprawnione instytucje (w tym wszystkie czynności niezbędne do odbiorów formalnych) w tym pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatu i pomiary w otoczeniu miejsca użytkowania, testy odbiorcze i specjalistyczne aparatu oraz urządzeń pomocniczych (stacje opisowe), informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel. Zakup licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna urządzeń w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę zaoferowanych urządzeń, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie). | TAK |  |
|  | Urządzenie po okresie gwarancji pozbawione blokad i kodów serwisowych. W przypadku braku możliwości usunięcia kodów serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezterminowo ważnych kodów serwisowych w dniu poprzedzającym wygaśniecie gwarancji. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/NIE |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/NIE |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |