Załącznik nr 2 część 14 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 14

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat do terapii ultradźwiękami – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | Aparat do terapii ultradźwiękami | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V/50Hz (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz o przekątnej min. 5” | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Obsługa głowic dwuczęstotliwościowych | TAK |  |
|  | 2 wejścia umożliwiające podłączenie 2 głowic ultradźwiękowych | TAK |  |
|  | Wbudowana baza gotowych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Encyklopedia anatomiczna (obrazkowa ) | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość zapisywania pacjentów oraz przypisywania im jednostek chorobowych do szybkiego uruchomienia terapii | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów | TAK |  |
|  | Programowalne sekwencje parametrów terapii | TAK |  |
|  | Monitorowanie jakości kontaktu głowicy z pacjentem na ekranie, sygnalizacja dźwiękowa | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia min. 6 – 75% | TAK |  |
|  | Identyfikacja, test i kontrola akcesoriów | TAK |  |
|  | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowe ergonomiczne i wodoodporne głowice ultradźwiękowe o rozmiarach minimum 1cm2 i 4cm2 | TAK |  |
|  | Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o rozmiarze min. 12 cm2 | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 4 różnych terapii w jednym aparacie - elektroterapia, ultradźwięki, laser i magnetoterapia | TAK/NIE |  |
|  | Zestaw akcesoriów niezbędnych do prowadzania terapii (przewody, żel, itp.) | TAK |  |
|  | W zestawie oryginalny wózek producenta dedykowany do aparatu | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (dotyczy myjni, przy dostawie) | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |