Załącznik nr 2 część nr 16 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 16

(Parametry techniczno – użytkowe)

UGUL kabina do ćwiczeń i zawieszeń – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL przeznaczona do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczków ciężarowych | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary: Wysokość: 200,00 cm Szerokość: 200,00 cm Głębokość: 200,00 cm | TAK |  |
|  | Stabilna kratownica stalowa | TAK |  |
|  | Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek do bezpiecznego wykonywania ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych | TAK |  |
|  | Zestaw zbudowany z prostokątnych ram umożliwiający tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach | TAK |  |
|  | Pełen zestaw akcesoriów i osprzętu do kabiny UGUL dla pełnego wykorzystania funkcjonalności kabiny. Zestaw linek, podwieszek, bloczków, obciążników, pasów, mankietów, pętli, niezbędnych do wykonywania ćwiczeń | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |