Załącznik nr 2 część 7 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 7

(Parametry techniczno – użytkowe)

Waga ze wzrostomierzem – 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2026 | TAK, opisać |  |
|  | Waga osobowa legalizowana | TAK |  |
|  | Waga osobowa przeznaczona do ważenia pacjentów w państwowych placówkach służby zdrowia | TAK |  |
|  | Zamontowany wzrostomierz który umożliwia pomiar wzrostu pacjenta do min. 2 m | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 150 kg | TAK, opisać |  |
|  | Dokładność odczytu minimum 20 g Zamawiający dopuszcza dokładność odczytu 100 g do 150 kg 0raz 200 g powyżej 150 kg | TAK |  |
|  | Zakres tary min. 150 kg | TAK |  |
|  | III klasa dokładności OIML | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z podświetlaniem minimum 4,3” Zamawiający dopuszcza bardzo czytelny podświetlany wyświetlacz LCD (wysokość cyfr min. 20 mm) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego przez interfejs RS232 lub USB lub moduł pozwalający zdalne przesyłanie danych. | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 230V AC, 50 Hz | TAK |  |
|  | W zestawie zasilacz sieciowy | TAK |  |
|  | Posiada również zasilanie akumulatorowe/bateryjne | TAK |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 7 godzin | TAK |  |
|  | Masa wagi netto maksymalnie 10 kg | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd na koniec okresu gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |