Załącznik nr 2 część 8 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 8

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat do drenażu limfatycznego - 4 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | Aparat do drenażu limfatycznego min. 12 kanałowy | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V/50Hz (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 5” | TAK |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz | TAK/NIE |  |
|  | Encyklopedia z gotowymi programami zabiegowymi min. 15 programów | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów użytkownika | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia min. 20-140 mmHg | TAK, Podać |  |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia w każdej komorze | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja mankietu/aplikatora przez aparat | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | TAK |  |
|  | Komory aplikatora zachodzące na siebie ( brak przerwy miedzy komorami ) | TAK |  |
|  | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Aplikatory w zestawie min.: Spodnie – min. 24 komory, 2 nogi Ręka – min. 8 komorowa | TAK |  |
|  | Cicha i niezawodna paca kompresora | TAK |  |
|  | Elektroniczny system kontroli ucisku | TAK |  |
|  | Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora | TAK |  |
|  | Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie | TAK |  |
|  | W zestawie oryginalny wózek producenta dedykowany do aparatu | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (dotyczy myjni, przy dostawie) | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |